## Sheet1
담당자 | 접수번호 | 의뢰번호 | 접수일자 | 완료일자 | 기간 (일) | 부서 | 설치실 | 구분 | 제목 또는 건명 | Model | S/N | 관리번호 | 외주업체 | 구매 요구 | 손망실 | 폐기 | 보증 | 처리지연사유 | 자체 /외주 | 무상 /유상 | 정도 관리 | 업그레이드 | 예방 점검 | 방문수리 | 경수리 | 중수리 | 외주수리유형 | 협조 및 특이사항 | 고장내역 | 수리내역 | 소모품 | 부품 | 수리유형 | 부품유형 | 조달경로 | 부품코드 | 부품명 | 수량 | 금액(원) | ^IMEAC
최승헌 | AC2609100001 | RQ2609090045 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 16E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007524819 | 50M1501319 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 화면 터치 잘 되지 않음. 버퍼링이 엄청 심함. | 내부 오염 확인.터치스크린 내부 cleaning 완료.정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212567
김상우 | AC2609100002 | RQ2609100003 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 10W | 간호스테이션 | 장비 | MONITOR, 8CH TELEMETRY, PAITENT | MX40 | 2UA7392DX5 | 50M1500803 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | telemetry lead 를 잘 부착했음에도 I lead off 상태로 정확한 심전도 판독이 안되어 수리의뢰드립니다. | telemetry leadwire 접촉불량 확인, 보유분 교체 지급 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0981 | Philips Telemetry ECG CABLE, Snap | 1 | 154000 | 212568
김상우 | AC2609100003 | RQ2609100002 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 9E | 동9병동 | 비품 | suction power |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 압력 조절 안됨 | suction cap unit 불량 확인, 보유분 교체 수리 완료 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 | 1018 | Suction ONLY "CAP UNIT" (1,200cc) | 1 | 45000 | 212569
안정수 | AC2609100004 | RQ2609060010 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY, ECHO, PORTABLE | VIVID Q | 030343VQ | 50A1100094 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BATTERY 교체 | 드림메디텍 구입 BATTERY 교체 완료정품 180만원이나 단종호환품 구입교체 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 |  | BATTERY | 1 | 594000 | 212570
최승헌 | AC2609100005 | RQ2609100015 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | DM | 광선치료실 | 장비 | LASER UNIT, EXCIMER | XTRAC AL10000 | #70218 | 50E1700020 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  | Y |  | Y | I 지정AGENT에서만 가능 |  | low gas | 대리점 방문하여 gas 설치 완료.첨부문서 참조.부서에서 소모품 청구 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212571
김성훈 | AC2609100006 | RQ2609100001 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | EB | EB09 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SJ81270173GA | 50M1500473 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | NIBP 연결 라인 파손 | 커넥터 부러짐. 교체수리 (폐기부품 활용) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212572
변원봉 | AC2609100007 | RQ2609100005 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | SB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE | PERFUSOR SPACE P | #212368 | 50M1500586 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 | date&time 재설정 및 주입테스트 양호1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)98.05(ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.98(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6.occlusion : 9.48psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212573
변원봉 | AC2609100008 | RQ2609090043 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 5500 | SCD07087646PA | 50A1100058 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [5 empty] | Y |  |  | 연동 수차례 시도했으나 안됩니다 (9/9 16:36:35 환자꺼 연동 계속 안됩니다 ) | *장비노후로 bad sector 발생 추이관찰* transmission 셋팅 재설정 및 전송테스트 양호, aqusition cable 보수작업(system setup - Basic system - transmission(baud 115.2K 전환 - ESC - Save setup - Main Menu) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212574
안영재 | AC2609100009 | RQ2609090044 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | IIA |  | 비품 | THERMOSCAN |  |  | 70A2095190 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | High 알람 지속적임 | 온도 측정값 1도 차이 발생, 수리불가, 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212575
변원봉 | AC2609100010 | RQ2609100009 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 17E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007314819 | 50M1501298 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계가 전원이 들어오지 않음 | 체온계 전원 체크 및 체온계 센서 리포지셔닝 및 테스트 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212576
변원봉 | AC2609100011 | RQ2609100012 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 17E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007364819 | 50M1501303 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온이 높게 측정됨. | POS 에러 관련 체온계 센서 리포지셔닝 및 테스트 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212577
김성훈 | AC2609100012 | RQ2609100006 | 2026-09-10 |  |  | OR | ARTHROSCOPY SHOULDER B | 기구 | Forcep, suture rectriever | 16.1018 |  | 16.1018 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 오른쪽으로 전체적으로 휘어짐 부러질 가능성있음 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212578
변원봉 | AC2609100013 | RQ2609090046 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | 18A | 병상공용 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 5500 | SCD07178657PA | 50A1100060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 환자 인식 및 전송 안됨 | transmission 셋팅 재설정 및 전송테스트 양호(system setup - Basic system - transmission(baud 115.2K 전환 - ESC - Save setup - Main Menu) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212580
김성훈 | AC2609100014 | RQ2609100011 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | RD | CT촬영실 1 | 장비 | CT SCANNER, 64 CHANNEL | REVOLUTION EVO | RE36A1700273YC | 50L1100091 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 인젝터 화면안됨 | 조정실 모니터 터치기능불량터치 패널 교체수리 바이엘-백승현 010-8433-2805 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212581
김성훈 | AC2609100015 | RQ2609100010 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | OR | 2Rm PS)Basic B | 기구 | Suction Tube, Adson 8Fr, 30-4108 |  |  | 30-4108 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 부러짐 | tip 부러짐수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212583
김성훈 | AC2609100016 | RQ2609100016 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | OR | 수술실 | 비품 | stone basket |  |  | 70A1150393 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 핸들과 연결되는 wire가 끊어져 작동불가입니다. | wire 끊어짐 .수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212584
김성훈 | AC2609100017 | RQ2609100014 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | OR | 2Rm PS)Micro B | 기구 | Clamp, vessel 3V single |  |  | B-3V |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 벌어짐 | tip 벌어짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212585
김성훈 | AC2609100018 | RQ2609100013 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | OR | 2Rm PS)Basic A | 기구 | Scissor, iris curved |  |  | P0705 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 부러짐 | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212586
변원봉 | AC2609100019 | RQ2609100019 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | AIRVO 2 | #220119329099 | 50M1501280 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 | 외관 점검, heating, display, control, O2 monitor 점검 양호 작동 중 전원제거시 power fail alarm 발생 여부 확인 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212587
변원봉 | AC2609100020 | RQ2609100021 | 2026-09-10 |  |  | 17E | 병상공용 | 장비 | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | AIRVO 2 | #190513092779 | 50M9500003 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 재수리 의뢰입니다.전원이 들어오지 않습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212588
김상우 | AC2609100022 | RQ2609100025 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | DR | 분만실 | 장비 | WARMER SYSTEM, INFANT W/ RESUSCITATOR, SPO2 | PANDA WARMER | PBW25459511SA | 50C1200142 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  | L 무상보증 |  | Side wall 교체 요청 | 규격 Side wall upgrade kit 포함되었으나 높이 낮은 일반 Side wall 교체 요청(기존 분만실 동일 장비 동일 규격이나 일반 Side wall 설치되어있음) 대리점 케어플러스메디칼 통해 무상 교체 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212590
안영재 | AC2609100023 | RQ2609100017 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | NM | 촬영실 1 | 장비 | SPECT SYSTEM | SYMBIA EVO EXCEL | #1943 | 50L1500036 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y | Y | B 메이커에서만 분해,조립가능 |  | 장비운영 COMPUTER의 전원 스위치 이상으로 부팅이 안됨 | 파워모듈이상이나, 메인보드일 경우도 있어서 컴퓨터 교체(기존 HDD 사용) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212592
이병밀 | AC2609100024 | RQ2609100023 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | EGD | 2번 검사실 | 장비 | PORTABLE SUCTION UNIT | BASIC 30 | #1178062 | 50M1600063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | suction작동시 이상음('끽~')이 남. 흡인에는 이상없음 | Cylinder bearing(626Z) 2ea자체 교체수리 Inspection, Gauge, Suction power 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212594
이병밀 | AC2609100025 | RQ2609100026 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 4 | AN | 수술실 9 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ NMT | CARESCAPE B650 | SEW15031541HA | 50M1500572 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | NMT 가 근이완제 들어가기 전부터 끝날 때까지 TOF 0으로 뜸. 다른 NMT lead wire로 바꾸니 측정됨. | ->NMT cable 고장으로 확인되어 폐품판정(TWITCH VIEW 사용으로 구입필요치 않으며 추후 필요시 구입예정) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212595
이병밀 | AC2609100026 | RQ2609100022 | 2026-09-10 |  |  | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-HQ290 | #2513138 | 50A1200099 | 올림푸스한국 | N | N | N | N | 올림푸스한국 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 앞쪽 선단부 열에의해 녹음 | 올림푸스한국 반출수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212596
이병밀 | AC2609100027 | RQ2609100020 | 2026-09-10 |  |  | EGD | 공용 | 장비 | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | CF-H290L | #2500155 | 50A1200106 | 올림푸스한국 | N | N | N | N | 올림푸스한국 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 검사 진행하는데 화면이 뿌옇대요( 검사방 3번방에서 2번이나 이상) | 올림푸스한국 반출수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212597
김성훈 | AC2609100028 | RQ2609100024 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | OR | GS) Excision B set | 기구 | Forcep, sponge |  |  | 16-1295 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 링 부분 파손됨. | tip 부러짐 .수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212598
이병밀 | AC2609100029 | RQ2609100029 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | AN | 회복실 | 비품 | Heating Lamp, stand형 | Heating, Lamp stand형 |  | 70A2081452 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전선 피복 벗겨짐. | 전원케이블 본체부분에서 밀려나옴. 전원 버튼 누를때 뻑뻑함.->본체 분해후 전원케이블 밀려나온 부분 재조립후 접착제로 고정.->전원버튼 불량으로 부서보유분 교체수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212599
변원봉 | AC2609100030 | RQ2609100004 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | SAR | 준무균실 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100058443722, #18622k60387 | 50M1501784 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 부탁드려요 | 체온계 배터리 팩 불량 의공제작분 교체외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212600
김성훈 | AC2609100031 | RQ2609100018 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | OR | 5번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | HARMONY VLED | #0410316108 | 50E1600195 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1번 arm 뻑뻑하여 조절이 어렵습니다. | head 브레이크 조정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212601
이병밀 | AC2609100032 | RQ2609100036 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | MA | 내과계중환자실 A | 비품 | O2 flow meter | O2 flow meter |  | 50L1300068 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | O2 flow meter 작동되지 않으며 O2 안올라갑니다. | O2 flow meter knob 접착제로 고정수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212602
안정수 | AC2609100033 | RQ2609100034 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | IIB |  | 비품 | heating lamp |  |  | 70A2082313 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | intensity 다이얼 돌리는 부분 손잡이 빠짐. | 다이얼 너트 재고정 및 노브 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212603
최승헌 | AC2609100034 | RQ2609100035 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | DM | 치료실 | 장비 | HAIR DIAGNOSIS SYSTEM | FOLLISCOPE 5.0 | CCLU-19H-038 | 50B1100005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 전산과 연동 안됨 | usb 연결이 끊어진 후 s/w 연결을 해야하는데 연결 방법을 모르심.교육 완료.정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212604
이병밀 | AC2609100035 | RQ2609100033 | 2026-09-10 |  |  | AN | 수술실 1 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE, TCI | ORCHESTRA | #20347043 | 50M1500687 |  | N | N | N | N | 노후불용진행중 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 주사기 장착부분 손잡이 부서짐 | syringe holder 고장으로 폐기예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212605
안정수 | AC2609100036 | RQ2609100038 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | EA | BED08 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B650 | STF22180057HA/SPX22330043SA | 50M1501836 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | pacemaker 환자 hr 더블체크됨 | 점검결과 filter monitoring으로 셋팅된상태로ge권고사항에 diagnostic 사용권장하여 변경 첨부참조 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212606
안정수 | AC2609100037 | RQ2609100041 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | HP | 흉부촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., RADIO, DIGITAL | YSIO 1D | #23595 | 50L1100080 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | System PC 부팅 안됨 | System PC 분해후 RAM 재장착후 정상작동함(조기출근 7:30~8:00) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212671
김상우 | AC2609100038 | RQ2609100042 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0 | EN | 치료실(중간) | 장비 | ENDOSCOPIC VIDEO IMAGE SYSTEM, FULL HD | CLAVION FHD-CL3 | FHC320020098 | 50G1600037 |  | Y | N | N | N |  | 외주 | 유상 |  |  |  |  | Y |  | K 내시경 장비 |  | Light 어둡고 빛이 새어나옴 | 방문 점검결과 Light cable 손상되어 수리 필요3자수리업체 씨이메디칼 외주수리 의뢰 26.09.10 3자업체 씨이메디칼 통해 Light cable bundle 교체 수리 완료 | 0 | 1 | ㄴ 3자 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 |  | Light Cable 수리(Chammed) | 1 | 330000 | 213005
최승헌 | AC2609110001 | RQ2609100039 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 7 | 11E | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253231 | 50M1500900 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [5 empty] | Y |  |  | 충전기 콘센트 꺾여있어 충전 안됨. | Connector으로 충전불가.연장 완료.정상충전 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212607
김상우 | AC2609110002 | RQ2609100040 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | DR | 고위험임산부집중치료실 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253093 | 50M1500979 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 아답터 코드 굽음 | 충전 어답터 폄수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212608
김상우 | AC2609110003 | RQ2609110004 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | EN | 전정기능검사실 | 장비 | E.N.G., V.N.G. SYSTEM | VISUALEYES | 5H4PN22 | 50G2400003 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 부팅 실패 | window 진입 불가 및 blue screen 발생메모리카드 재장착 하여도 증상 동일, bios 진입 - 메모리 하드 등 정상 인식bios 진단 모드 후 하드디스크, 메모리 정리 후 정상 동작 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212609
최승헌 | AC2609110004 | RQ2609110005 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 5 | PC |  | 비품 | wall O2 flow meter |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | flow meter안의 검정볼이 정확한 산소 수치에 고정되지 않으며 끝까지 내려오지 않음. | 이물질로 인하여 해당증상 발생.내부cleaning 후 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212610
변원봉 | AC2609110005 | RQ2609110002 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | WARMING UNIT, PATIENT | #5800 | CI0908J013 | 50M1500432 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바람나오는 부분 파손으로 수리신청 내립니다. | 호스 끝단부 커버 페부속 활용 교체 및 필터 클리닝 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212611
변원봉 | AC2609110006 | RQ2609100037 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE | PERFUSOR SPACE P | #410780 | 50M1500896 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 필요합니다 | date&time 재설정 및 주입테스트 양호1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)99.61(ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.98(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6.occlusion : 10.04psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212612
김상우 | AC2609110007 | RQ2609110006 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 10E | 간호사실 | 비품 | 고막체온계 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 정상체온도 LOW 또는 34.2 도로 측정됨. | 체온 34도 측정, ir sensor reconnect 후 정상 체온 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212613
김성훈 | AC2609110008 | RQ2609100028 | 2026-09-11 |  |  | OR | 5번방 | 장비 | TABLE, SURGICAL, UNIVERSAL | MOT-3502 | MAT-20152-0007 | 50E1600191 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 악세서리가 고정되지 않습니다. ( 구형 LITHO ) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212614
김성훈 | AC2609110009 | RQ2609100030 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | OR | RB) GS Laparo | 기구 | Metal outer sheath | 33300 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | sheath 윗 부분에 찍힘이 있어 수리의뢰합니다 | 피복 벗겨짐수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212615
김성훈 | AC2609110010 | RQ2609100032 | 2026-09-11 |  |  | OR | OS MAJOR C SET | 기구 | Clamp, Mosquito Curved | BH111R |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | tip 벌어짐 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212616
김상우 | AC2609110011 | RQ2609110008 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 1호기(퇴원) | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #1 | JV-360NS10 | NSBG00003 | 50M1150030 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212617
김상우 | AC2609110012 | RQ2609110009 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #2 | JV-360NS10 | NSCF00006 | 50M1150032 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212618
김상우 | AC2609110013 | RQ2609110010 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 2호기(외래) | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #2 | JV-360NS10 | NSDK00042 | 50M1150035 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212619
김상우 | AC2609110014 | RQ2609110011 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #3 | JV-360NS10 | NSZ0F6 | 50M1150028 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212620
김상우 | AC2609110015 | RQ2609110012 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 3호기(외래) | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #3 | JV-360NS10 | NSDK00039 | 50M1150036 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212621
김상우 | AC2609110016 | RQ2609110013 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM #4 | JV-360NS10 | NSCJ00016 | 50M1150038 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <AUTOMATIC TABLET COUNTING & PACKING SYSTEM 점검항목>1) 메인프레임 각부 BOARD 및 AC,DC전원 점검2)STS 프레임 제어부 SENSOR 점검3)카세트 홀 SENSOR 점검4)컨베어벨트 장력점검5)프린트 상태 점검6)정제깔대기 오픈상태 점검7)히터부 회전반경 및 소음점검 8) PC booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212622
김상우 | AC2609110017 | RQ2609110014 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | BALANCE, ELECTRIC | PM-100 | #1115052301 | 50N1550178 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 기능키 작동점검, 분동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212623
김상우 | AC2609110018 | RQ2609110015 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 제제실 | 장비 | BALANCE, ELECTRIC | PM-100 | #1115052302 | 50N1550179 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 기능키 작동점검, 분동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212624
김상우 | AC2609110019 | RQ2609110016 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | DRUG POWDER MACHINE | PM-400A | WME660200219 | 50M1150044 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 집진기/장비전원 작동, Speed knob 2종 작동상태, 분쇄기 청소상태, 집진기 필터(2년) 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212625
김상우 | AC2609110020 | RQ2609110017 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 산제조제실 | 장비 | DRUG POWDER MACHINE | PM-400A | WME660200220 | 50M1150045 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 집진기/장비전원 작동, Speed knob 2종 작동상태, 분쇄기 청소상태, 집진기 필터(2년) 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212626
김상우 | AC2609110021 | RQ2609110018 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | FREEZER, PHARMACY | FU-014 | GS30190508-308 | 50N2550408 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 잠금장치, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시, Time resetting | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212627
김상우 | AC2609110022 | RQ2609110019 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | FREEZER, PHARMACY, 387L | FU-014 | GS30150803-269 | 50N2550417 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 잠금장치, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시, Time resetting12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212628
김상우 | AC2609110023 | RQ2609110020 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 제제실 | 장비 | HOOD, FUME | SF-120 | N/A | 50M1150012 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <HOOD, FUME 점검 사항>- Check List 예방점검1. 외관 점검 (workspace 청결상태 확인)2. Lamp 작동점검3. 급배수 점검4. 공조연결 배기 작동 여부점검 (풍속check 0.4m/s~, 닫힌상태에서 probe 삽입 측정) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212629
김상우 | AC2609110024 | RQ2609110021 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 산제조제실 | 장비 | PACKING MACHINE, MEDICINE, POWDER, AUTO | YS-TWIN-R93V | HTR51009 | 50M1150040 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Heater roller 상태 점검, Printer 작동 점검, 상부 cover, Conveyor, 조작판넬, 전원, 포장지 장착, Notebook booting 및 s/w 구동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212630
김상우 | AC2609110025 | RQ2609110022 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | PACKING MACHINE, TABLET & POWDER | JX-45ACP | CPZ3G7 | 50M1150027 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <PACKING MACHINE, TABLET & POWDER 점검항목>1) 메인프레임(장비의 하부) 각 모터의 동작 및 각 센서의 이상 유,무 판단2) 메인프레임 프린터의 인쇄상태확인3) 정제 PART 의 정제조제시 정제칸막이의 이송과 배선확인4) 산제 PART 각 오프너의 정렬과 장착부 확인 및 이송벨트의 장력확인5) 장비의 모든 회전 부위의 소음점검6) Notebook booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212631
김상우 | AC2609110026 | RQ2609110023 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | PACKING MACHINE, TABLET & POWDER | JV-45TPC10 | TCZ0A7 | 50M1150029 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <PACKING MACHINE, TABLET & POWDER 점검항목>1) 메인프레임(장비의 하부) 각 모터의 동작 및 각 센서의 이상 유,무 판단2) 메인프레임 프린터의 인쇄상태확인3) 정제 PART 의 정제조제시 정제칸막이의 이송과 배선확인4) 산제 PART 각 오프너의 정렬과 장착부 확인 및 이송벨트의 장력확인5) 장비의 모든 회전 부위의 소음점검6) Notebook booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212632
김상우 | AC2609110027 | RQ2609110024 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 산제조제실 | 장비 | PACKING MACHINE, TABLET & POWDER | JV-45TPC10 | TCDC00001 | 50M1150037 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <PACKING MACHINE, TABLET & POWDER 점검항목>1) 메인프레임(장비의 하부) 각 모터의 동작 및 각 센서의 이상 유,무 판단2) 메인프레임 프린터의 인쇄상태확인3) 정제 PART 의 정제조제시 정제칸막이의 이송과 배선확인4) 산제 PART 각 오프너의 정렬과 장착부 확인 및 이송벨트의 장력확인5) 장비의 모든 회전 부위의 소음점검6) Notebook booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212633
김상우 | AC2609110028 | RQ2609110025 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 산제조제실 | 장비 | PACKING MACHINE, TABLET & POWDER | JV-45TPC10 | TCDE00001 | 50M1150039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <PACKING MACHINE, TABLET & POWDER 점검항목>1) 메인프레임(장비의 하부) 각 모터의 동작 및 각 센서의 이상 유,무 판단2) 메인프레임 프린터의 인쇄상태확인3) 정제 PART 의 정제조제시 정제칸막이의 이송과 배선확인4) 산제 PART 각 오프너의 정렬과 장착부 확인 및 이송벨트의 장력확인5) 장비의 모든 회전 부위의 소음점검6) Notebook booting 및 s/w 구동 점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212634
김상우 | AC2609110029 | RQ2609110026 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 혼합주사실 | 장비 | SAFETY CABINET, BIOLOGICAL, #1 | #302481131 | 200391330B | 50N1550426 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 풍속 체크 56fpm, 100fpm, Particle count, smog pattern test 양호. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212635
변원봉 | AC2609110030 | RQ2609110007 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | EB | EB | 비품 | O2 flowmeter |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 | [5 empty] | Y |  |  | flow 눈금 안올라감 | flow 조절개 크랙 발생, , 페품 판정 소견 (폐품 의공 활용) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212636
김상우 | AC2609110031 | RQ2609110027 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 혼합주사실 | 장비 | SAFETY CABINET, BIOLOGICAL, #2 | #302481131 | 200391332B | 50N1550427 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 풍속 체크 57fpm, 100fpm, Particle count, smog pattern test 양호. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212637
김상우 | AC2609110032 | RQ2609110028 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | TABLET & CAPSULE COUNTER, AUTO | KL-50IC | L1887IC | 50M1150023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <TABLET & CAPSULE COUNTER, AUTO 점검 사항>- Check List 예방점검1. AC Voltage Check : PASS2. Function Test : PASS3. Sensor Check : PASS4. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212638
김상우 | AC2609110033 | RQ2609110029 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 | 장비 | TABLET & CAPSULE COUNTER, AUTO | EV-EASY | A10037 | 50M1150041 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 전원 점검, Tray 작동 점검, 이상 소음 및 외관 점검, 터치 화면 점검, Display 점검, 센서 및 잔약 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212639
김상우 | AC2609110034 | RQ2609110030 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 혼합주사실 | 장비 | TPN COMPOUNDER, 12CH | MF4120R | G412KB535 | 50M1150033 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 전원부 점검, 기능 동작 점검, 채널별 조제 기능 점검, 전산연동 점검 이상 없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212640
안영재 | AC2609110035 | RQ2609110003 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RM | 성인작업치료실 | 장비 | TABLE, HI-LO, MOTORIZED | PC8859M | #40841 | 50J1200020 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 조작 스위치 파손 | 개원시 도입된 기기로 노후도 높음, 스위치 파손, 내부 스프링 분실된 상태부속품 및 모델 단종기기로 수리불가(노후불용신청서 작성 바람) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212641
김상우 | AC2609110036 | RQ2609110033 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY #3 | CBR-1000S | GS13120904-423 | 50N2550412 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시비고 : : 하부 증발 heater 응축수 모니터링 중9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212642
김상우 | AC2609110037 | RQ2609110034 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13191119-625 | 50N1550418 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시battery 교체 대상, 인터넷(법인카드) battery 5EA 주문(1층약국, 조제실) 9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | Battery pack(12V 7aH) | 5 | 80000 | 212643
김상우 | AC2609110037 | RQ2609110034 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13191119-625 | 50N1550418 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시battery 교체 대상, 인터넷(법인카드) battery 5EA 주문(1층약국, 조제실) 9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배송료 | 1 | 2500 | 212643
김상우 | AC2609110038 | RQ2609110035 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13191119-626 | 50N1550419 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212644
김상우 | AC2609110039 | RQ2609110036 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 1층 약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13191119-627 | 50N1550420 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212645
김상우 | AC2609110040 | RQ2609110037 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13210408-463 | 50N1550500 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212646
김상우 | AC2609110041 | RQ2609110038 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13130730-527 | 50N2550409 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212647
김상우 | AC2609110042 | RQ2609110039 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 의약정보실 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13170718-789 | 50N2550410 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212648
김상우 | AC2609110043 | RQ2609110040 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY #2 | CBR-1000S | GS13120831-416 | 50N2550411 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212649
김상우 | AC2609110044 | RQ2609110041 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13150914-332 | 50N2550413 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시battery 교체 대상, 인터넷(법인카드) battery 5EA 주문(약품창고) 9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | Battery pack(12V 7aH) | 5 | 80000 | 212650
김상우 | AC2609110044 | RQ2609110041 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13150914-332 | 50N2550413 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시battery 교체 대상, 인터넷(법인카드) battery 5EA 주문(약품창고) 9/14 12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배송료 | 1 | 2500 | 212650
김상우 | AC2609110045 | RQ2609110042 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 혼합주사실 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CBR-1000S | GS13160329-78 | 50N2550414 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 잠금장치, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시, Time resetting12V 7aH Battery 교체 실시 (3년 주기)이전 교체일 : 23/02/13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212651
김상우 | AC2609110046 | RQ2609110043 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | NPH-1407L | H1407120103-1 | 50N2550415 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212652
김상우 | AC2609110047 | RQ2609110044 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | NPH-1407L | H1407120215-1 | 50N2550416 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 날짜/시간, 프린터, 잠금장치, 내부 Lamp 점검, 기능 점검, 온도 점검, Alarm 점검 실시센서폰 기능점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212653
안영재 | AC2609110048 | RQ2609110031 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 3 | IIA | 병상공용(현물지원) | 장비 | VENTILATOR | PB980 | 35B2105503 | 50M1501770 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 예방점검 | <Ventilator 점검 항목>o2 cell 교체 1: PASS(전원alarm), 2: PASS(calibraiton), 3: PASS 500-485-475(Vte,I:E pressure), 4: PASS 10-9.5(PEEP)5: 20.9/58.7/98.5, 6: PASS(I:E ratio) | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | C 전문업체 | 1028 | O2 Cell (Oxgen Sensor) | 1 | 99000 | 212654
김상우 | AC2609110049 | RQ2609110048 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181900190 | 50M1501199 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바구니 오염되어 교체요청함 | basket 녹 발생 및 파손으로 의공 폐품부속 보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212655
김상우 | AC2609110050 | RQ2609110052 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181900148 | 50M1501196 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바구니 낡아서 교체요청함. 기둥이 흔들리니 같이 확인해주세요 | basket 녹 발생 및 파손으로 의공 폐품부속 보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212656
김상우 | AC2609110051 | RQ2609110049 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700037 | 50M1500734 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바구니 낡아서 교체요청함 | basket 녹 발생 및 파손으로 의공 폐품부속 보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212657
김상우 | AC2609110052 | RQ2609110050 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700028 | 50M1500735 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바구니 낡아서 교체요청함 | basket 녹 발생 및 파손으로 의공 폐품부속 보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212658
김성훈 | AC2609110053 | RQ2609110045 | 2026-09-11 |  |  | OR | OS장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SPINE SURGERY INST. & RF SYSTEM | YESS SYSTEM & 78011 | #443753 | 50E1400024 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | scope 영상이 흐리고 화질이 안좋아 사용할 수 없어 수리의뢰합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212659
이병밀 | AC2609110054 | RQ2609110056 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | AN | 14번방(출장) | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE, TCI | AGILIA SP TIVA | #25835758 | 50M1502052 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | pm | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)95.52 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.79(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 16.05psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212660
이병밀 | AC2609110055 | RQ2609110053 | 2026-09-11 |  |  | AN | 14번방(출장) | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE (MC MODE) | AGILIA SP MC | #23704635 | 50M1500865 | 프로메딕스 | N | N | N | N | 업체 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 전원켰는데 화면에서 buzzer 알람뜨면서 소리남. | buzzer 알람 재고장 발생하여 업체 방문점검예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212661
이병밀 | AC2609110056 | RQ2609110055 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | AN | 14번방(출장) | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE (MC MODE) | AGILIA SP MC | #23704631 | 50M1500863 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | pm | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)96.78 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.85(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 15.03psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212662
이병밀 | AC2609110057 | RQ2609110057 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | AN | 수술실 11 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE (MC MODE) | AGILIA SP MC | #23642831 | 50M1500846 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | pm | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)96.99 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.85(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 8.33psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212663
이병밀 | AC2609110058 | RQ2609110058 | 2026-09-11 |  |  | AN | 수술실 12 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE (MC MODE) | AGILIA SP MC | #23642832 | 50M1500847 | 프로메딕스 | N | N | N | N | 업체 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | pm | occlusion test error 발생. error 02-0004!!! 업체 방문예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212664
이병밀 | AC2609110059 | RQ2609110054 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | AN | 수술실 10 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE (MC MODE) | AGILIA SP MC | #23642836 | 50M1500851 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | pm | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)96.68 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.85(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 16.96psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212665
김성훈 | AC2609110060 | RQ2609110059 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, RF | AEX GENERATOR | #26200226 | 50E1600266 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 입고점검 | 입고점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212666
최승헌 | AC2609110061 | RQ2609110047 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 15E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700032 | 50M1500725 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전이 되지 않습니다. | power cable 이상없음.정상충전 확인.battery 구동 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212667
변원봉 | AC2609110062 | RQ2609110061 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | CP |  | 비품 | SHAKER | M63215 |  | 70A2150438 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 위에부분이 떨어짐 | 고무헤드 고정불량, 나사고정 방식 의공보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212668
김상우 | AC2609110063 | RQ2609110051 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700008 | 50M1500736 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 바구니 낡아서 교체요청함 | basket 녹 발생 및 파손으로 의공 폐품부속 보유분 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212669
김성훈 | AC2609110064 | RQ2609110060 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | OR | Hand Extra C | 기구 | Suction Tube, Adson 8Fr | 30-4108 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 2조각으로 부러져서 수리의뢰합니다. | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212670
최승헌 | AC2609110065 | RQ2609110046 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 6 | DT | 멸균실 | 기구 | needle holder | NHMH |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 실크가 잡히지 않아 사용이 어려움 (S-SET) | 기구 마모 확인.폐기. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212672
안영재 | AC2609110066 | RQ2609110066 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RM | 연하장애검사실 | 장비 | X-RAY UNIT, C-ARM, MOBILE, W/ TABLE | SPINEL 3G | #190380613153 | 50L1100077 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y |  | Y |  |  | Foot switch 작동 이상 | 스위치 커버 부분 손상으로 안되는 증상 확인되어폐기장비 스위치 커버로 대체 수리, 기능 점검 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212673
안정수 | AC2609110067 | RQ2609110064 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 3 | EMC | 소생실 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #911947 | 50M1502020 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전기코드 꺽임 | 휨 수리완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212674
최승헌 | AC2609110068 | RQ2609110065 | 2026-09-11 |  |  | 12W | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #777641 | 50M1501737 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전기 전선 노출 및 충전 안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212675
김상우 | AC2609110069 | RQ2609110063 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 10E | 병상공용 | 장비 | C.P.M., KNEE | K-ELITE | 09300B002687 | 50J1300067 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원코드 접촉 불량으로 전원이 들어왔다 꺼졌다하는 증상이 반복됩니다. | POWER CABLE 접촉불량, 보유분 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212676
안영재 | AC2609110070 | RQ2609110069 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | CTC | 임상시험센터 대기실 | 장비 | BLOOD PRESSURE MONITOR, AUTO | BPBIO320 | B81901453 | 50M2400574 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP 측정값 확인 요청 | 시뮬레이션 측정, 정상 확인사용자 메뉴얼 전달 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212677
이병밀 | AC2609110071 | RQ2609110068 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 3 | MB |  | 비품 | Thermoscan |  |  | 70A2096260 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 영상의학과 엑스레이 기계 바퀴에 걸려서 파손되었습니다. 수리 의뢰 드립니다 | Thermoscan 본체 균열로 수리불가 폐품판정(L/N:32024) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212678
김성훈 | AC2609110072 | RQ2609110071 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RO | 제3치료실 | 장비 | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY, #3 | HALCYON | #1438 | 50L1100114 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | Performed PMI operation referring PMI-CK-AL checklist.- Refilled the distilled water.- Replaced the corona gasket for the X-ray tube.- Lubricated the CCH for LAT & LNG axis.- Lubricated the Gantry rotation bearing.- Measured the generator output using the Unfos.- Performed basic beam tuning.- Ran MPC without error.*Parts list in use- 86853101 CORONA SUPPRESSION GASKET (2EA)Closed by Work Order | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9095 | 50L1100114 - IGRT 외주정기보수 | 1 | 23700000 | 212742
김성훈 | AC2609110073 | RQ2609110072 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RO | 제2치료실 | 장비 | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY, #2 | VITALBEAM | #3341 | 50L1100092 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | 첨부참조 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9068 | 50L1100092 - RO 외주정기보수 | 1 | 21700000 | 212743
안정수 | AC2609110074 | RQ2609110073 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | HP | 유방촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., MAMMOGRAPHY, DIGITAL, W/ TOMO | SELENIA DIMENSIONS | SDM131501918 | 50L1100128 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 패들 균열로 교체 | 패들 균열로 warranty 교체서비스래포트 첨부 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212778
김성훈 | AC2609110075 | RQ2609110074 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RD | 3번촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., RADIO, DIGITAL | YSIO MAX 3D | #28767 | 50L1100123 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | TS _ Detector Disconnection Issue & Intermittent """"No automatic run possible.~"""" | 1. What is the problem / reason for service :- Intermittent Wi-D disconnection issue when attempting to use the device.- Intermittent issue where the errors 'Emergency Stop pressed' and'No automatic run possible.~' occur during equipment operation.2. When does it occur : RSC Escalation.3. Date of 1st occurrence : 2026.8.134. What has been done so far :5. PHI guidelines followed: Y/N : Y6. PSI / Safety Assessment: S/A=NNN7. Resolution:- Replaced AP(Aruba 303 RoW version).- Replaced encoder for lift movement(E303) & Motor for lift movement(M303). | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212780
김성훈 | AC2609110076 | RQ2609110075 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RD | 2번촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., RADIO, DIGITAL | YSIO MAX 2D | #28793 | 50L1100124 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  | L 무상보증 |  | pm | 1) Performed PM according PM protocol of CB-Doc (refer attached PM checklist) -> Check the event log files : normal -> Cleaning Tubestand unit : done -> Check the unit movement : normal -> Tube 1 load units : 121,264 (Small focus : 30,295 , large focus : 90,969) -> System back-up : done -> Check the system sw -> Cleaning FLC : done2) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212781
김성훈 | AC2609110077 | RQ2609110076 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RD | 4번촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., RADIO, DIGITAL | YSIO 2D | #23705 | 50L1100082 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | 1) Performed PM according PM protocol of CB-Doc (refer attached PM checklist) -> Check the event log files : normal -> Check the unit movement and operating of 3D Top, table, wall stand : normal -> Tube load units : (78,923) -> Frontend portable detector Surface condition : Normal Image quality : no artifact (spot and column) Shock sensor indicator log : Normal -> System back-up : done -> Check the system sw : done -> Cleaning FLC : done2) Test image : normal | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9062 | 50L1100082 - RD 외주 정기 보수 | 1 | 4300000 | 212782
김성훈 | AC2609110078 | RQ2609110077 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | RO | 제2치료실 | 장비 | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY, #2 | VITALBEAM | #3341 | 50L1100092 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | -Performed PM as per HET Tool Checklist-Replace RF Driver Assy (for morning BGM fault issue)-Replace Hand Pendant Cable & Thumbwheel-Replace CBCT W/S CMOS coin battery-CBCT Image Calibration (Projection data has marginal quality issue)-Ran MPC without error[Parts Installed]10001867304 RF DRIVER, 240 WATT S-BAND, SPEC FOR SPC 1EA10003396004 Thumbwheel Assembly 1EA10003324503 TETHER CABLE ASSEMBLY 1EA | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9068 | 50L1100092 - RO 외주정기보수 | 1 | 21700000 | 212789
김성훈 | AC2609110079 | RQ2609110078 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 2 | RO | 제2치료실 | 장비 | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY, #2 | VITALBEAM | #3341 | 50L1100092 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | Supported the SGRT installation | 9/11- Removed the in-room monitor.9/13- Reinstalled the in-room monitor.- Checked the CCTV issue.- MPCClosed by Work OrderClosed by Work Order | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212790
안정수 | AC2609110080 | RQ2609110079 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | INCUBATOR, INFANT, TRANSPORT W/ MASIMO SPO2 | V-808 | 18Y0772 | 50C1200087 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시- Display, Fuction key, Alarm, Heater, Tilting test 양호- battery 상태 check pass | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213020
안정수 | AC2609110081 | RQ2609110080 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | INCUBATOR, INFANT, TRANSPORT W/ MASIMO SPO2 | V-808 | #171100316 | 50C1200112 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시- Display, Fuction key, Alarm, Heater, Tilting test 양호- battery 상태 check pass | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213021
안정수 | AC2609110082 | RQ2609110081 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | INCUBATOR, INFANT, W/ WARMER | GIRAFFE OMNIBED CARESTATION | TABW63497 | 50C1200117 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 습도 80%, 온도 34.5도 FUNCTION TEST PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213022
안정수 | AC2609110083 | RQ2609110082 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | VENTILATOR, INFANT, NAVA | SERVO I NAVA | #72820 | 50M1500482 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 및 CABLE 점검SELF TEST CHECK PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213023
안정수 | AC2609110084 | RQ2609110083 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | VENTILATOR, INFANT, HIGH FREQUENCY | VN 500 | ASKL0099 | 50M1500817 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 및 CABLE 점검DEVICE CHECK PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213025
안정수 | AC2609110085 | RQ2609110084 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, CARDIAC OUTPUT, NON-INVASIVE | ICON | #1818107 | 50O1300015 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213026
안정수 | AC2609110086 | RQ2609110085 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | WARMER SYSTEM, INFANT | PANDA WARMER | PBWX60047 | 50C1200124 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검 양호..전원 Ground 점검 이상 무..기기 작동 점검 : 작동상태 양호. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213029
안정수 | AC2609110087 | RQ2609110086 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | WARMER SYSTEM, INFANT | PANDA WARMER | PBWX60048 | 50C1200125 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검 양호..전원 Ground 점검 이상 무..기기 작동 점검 : 작동상태 양호. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213031
안정수 | AC2609110088 | RQ2609110087 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | WARMER SYSTEM, INFANT | PANDA WARMER | PBWX60050 | 50C1200127 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검 양호..전원 Ground 점검 이상 무..기기 작동 점검 : 작동상태 양호. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213034
안정수 | AC2609110089 | RQ2609110088 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT, PORTABLE | CARESCAPE B450 | SNE17460170HA | 50M1500814 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213035
안정수 | AC2609110090 | RQ2609110089 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B450 | SNE17390158HA | 50M1500809 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213037
안정수 | AC2609110091 | RQ2609110090 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B450 | SNE17390159HA | 50M1500810 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213038
안정수 | AC2609110092 | RQ2609110091 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B450 | SNE17390167HA | 50M1500811 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213040
안정수 | AC2609110093 | RQ2609110092 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B450 | SNE17390171HA | 50M1500812 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213042
안정수 | AC2609110094 | RQ2609110093 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CARESCAPE B450 | SNE17390173HA | 50M1500813 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | ECG,SPO2,NIBP ANALYZER TEST PASSEMR연동 정상점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213044
안정수 | AC2609110095 | RQ2609110094 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | MONITOR, CENTRAL | CARESCAPE CENTRAL STATION | SGJ17090031SA | 50M1500815 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Central monitor 예방점검 결과 정상network 연동 여부 checkhub 상태 checkemr 전송여부 check | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213047
안정수 | AC2609140001 | RQ2609140005 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EMC |  | 비품 | ambu bag |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | ambu 부속품 없음 | 점검결과 ambu 부속품 및 기능 이상없음(응급실 재확인 요청) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212679
안정수 | AC2609140002 | RQ2609140001 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EMC | 성인응급실 | 비품 | thermoscan |  |  | 70A2095665 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온측정 오류 | 체온측정불량으로 폐품처리함(LOT03525) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212680
김상우 | AC2609140003 | RQ2609110070 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | BLADDER SCANNER, ULTRASOUND, PORTABLE | BIOCON-700 | BC700-J3532810 | 50H1300005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 화면이 멈춰서 작동이 안됩니다 | battery pack 분리 후 재부팅 결과 정상 동작 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212681
김상우 | AC2609140004 | RQ2609120001 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9E |  | 비품 | suction regulator |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 압력 조절 안 됨. | suction cap leak 확인되어 보유분 교체 수리 완료 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 | 1018 | Suction ONLY "CAP UNIT" (1,200cc) | 1 | 45000 | 212682
김상우 | AC2609140005 | RQ2609130002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9E | 동9 | 비품 | thermoscan | IRT-6030 |  | 70A2095913 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온이 낮게 측정됩니다 | 이전 체온 35도 이하 낮게 측정되는 증상 재발생ir sensor reconnect 및 cleaning 하여도 증상 동일warrenty 종료, 수리치 않고 폐기함 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212683
김상우 | AC2609140006 | RQ2609120002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700028 | 50M1500735 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP 커프 바람 안들어가서 측정안됨. | NIBP CUFF SINGLE TYPE LEAK 확인되어 보유분 교체 지급 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0018 | Cuff, NIBP(한줄) | 1 | 10000 | 212684
김상우 | AC2609140007 | RQ2609120005 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | DR | 고위험임산부집중치료실 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #297601 | 50M1500977 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전부위 앞부분 전선 피복 벗겨짐 | 충전 어답터 피복 노출, 부분 보수 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212685
최승헌 | AC2609140008 | RQ2609130003 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007594819/18420K60928 | 50M1501326 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 환자팔찌 QR 인식이 안됩니다. | 인식 정상 확인.이상없음.Spo2 측정 불가 확인.Spo2 Sensor 교체 완료. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0214 | Sensor, SpO2, finger | 1 | 77000 | 212686
김상우 | AC2609140009 | RQ2609130005 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 10E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700186 | 50M1500833 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원껐다 켜도 삐 소리 남. | 바코드 스캐너 접촉불량, 분해 후 connector 재연결, 정상 동작 확인 * 장비 소음 아님 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212687
김상우 | AC2609140010 | RQ2609110067 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 10W | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #773241 | 50M1501743 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 충전안됨. | 충전 test 특이사항 없이 완충 확인 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)96.88 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.72(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.69psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212688
최승헌 | AC2609140011 | RQ2609140004 | 2026-09-14 |  |  | 11W | 인퓨전 5 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253206 | 50M1500904 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 손잡이 고정 부분 부러짐 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212689
변원봉 | AC2609140012 | RQ2609140007 | 2026-09-14 |  |  | 17E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007334819 | 50M1501300 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전이 되지 않음 | 파워어댑터 및 케이블 이상무, 배터리 의공보유분 교체, 장비내 문제 메디엘 최재한 내원 외주발송 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212690
김상우 | AC2609140013 | RQ2609140009 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700029 | 50M1500733 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 모니터 바구니 노후(녹슴)로 교체 요청드립니다. | cart basket 녹 발생 및 파손으로 의공 보유분 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212691
최승헌 | AC2609140014 | RQ2609140010 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 11E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008064819 / 06123k61898 | 50M1501373 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원키고 난 후 바로 꺼짐. | battery 탈착으로 충전이 되어있지 않음.battery 재 결합 및 충전 후 정상.battery 3시간이상 가동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212692
변원봉 | AC2609140015 | RQ2609140006 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | CCU | 병상공용 | 장비 | SCD EXPRESS SYSTEM | SCD700 | V1705648SX | 50M9200062 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 정기 예방 점검 | 장비 및 소모품 외관 상태 점검(파손유무, power cable), 충전 기능 및 battery 상태 점검, ON 시 녹색등/다리모양 등 점등여부, Tube 연결부 상태 점검, Sleeve 압력 전달 확인 여부 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212693
최승헌 | AC2609140016 | RQ2609140012 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007624819 | 50M1501329 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212694
안정수 | AC2609140017 | RQ2609140002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | IIB | BED09 | 장비 | MONITOR, PATIENT | CANVAS 1000 | STN25400022HA | 50M1502182 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Electrode LA, LL 부분 외피 벗겨짐 | 3leadwire 교체 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0986 | ECG 3lead wire (GE) | 1 | 55000 | 212695
김성훈 | AC2609140018 | RQ2609110062 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11113825 | 50R2100206 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 수술 도중 화면에 노이즈가 생기고 붉게 변함 | scope 교체 s/n: #11113825 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212696
이병밀 | AC2609140019 | RQ2609120004 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | AN | 수술실 9 | 장비 | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | AVANCE CS2 | APKU02540 | 50P1100058 |  | Y | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | bellow 찢어짐 | ->Bellows, adult 찢어져서 구입하여 교체수리 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 | 0829 | Bellows, adult | 1 | 440000 | 212697
김상우 | AC2609140020 | RQ2609140008 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 10E | 병상공용 | 장비 | SCD EXPRESS SYSTEM | SCD700 | V1704759SX | 50M9200032 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | ipc sleeve 연결되어있는데도 disconncet 알람 계속 뜸 | 점검결과 tube 1ea leak 확인되어 보유분 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212698
최승헌 | AC2609140021 | RQ2609130004 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 7 | 15W | 병상공용 | 장비 | NASAL HIGH FLOW DELIVERY SYSTEM | AIRVO 2 | #190521093276 | 50M1501267 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 작동하다가 전원 꺼져버림. 그 전에도 전원 잘 안켜졌어서 점검해주세요. | power cable 이상없음.power switch 이상없음.1주일 Monitoring 하였지만 이상없음.3시간이상 정상작동 확인.외관 점검, heating, display, control, O2 monitor 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212699
안영재 | AC2609140022 | RQ2609140003 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | IIA | 병상공용(현물지원) | 장비 | VENTILATOR | PB980 | 35B2106644 | 50M1501826 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 배터리 수명알람 울려 점검 부탁드립니다. | 날짜 데이터 초기화되어 재 설정 후 정상추후 동일 증상 발생 시 코인배터리 교체 필요 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212700
최승헌 | AC2609140023 | RQ2609130001 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 12E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007824819 / 35122k60596 | 50M1501349 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계 작동이 안되어 수리 부탁드립니다. | 점검결과 battery 용접부위 탈착.재 용접 후 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212701
김성훈 | AC2609140024 | RQ2609140019 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | OR | 2번방 | 장비 | SCRUB STATION, 2 UNIT | CHS-MATIC II | MAT1907432 | 50Q1100024 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 수술실 바닥공사 관련 배수호스 구입 | 배수호스 인터넷 구입 | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | 32mm 배수 호스 | 1 | 42880 | 212702
최승헌 | AC2609140025 | RQ2609140022 | 2026-09-14 |  |  | DM |  | 비품 | 카메라 |  |  | 70B1190654 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 | [8 empty] | 배터리 커버, SD카드 파손 |  | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | A 인터넷 |  | SD Card 64GB | 1 | 28900 | 212703
최승헌 | AC2609140025 | RQ2609140022 | 2026-09-14 |  |  | DM |  | 비품 | 카메라 |  |  | 70B1190654 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 | [8 empty] | 배터리 커버, SD카드 파손 |  | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | 카메라 배터리 커버 | 1 | 13500 | 212703
최승헌 | AC2609140025 | RQ2609140022 | 2026-09-14 |  |  | DM |  | 비품 | 카메라 |  |  | 70B1190654 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 | [8 empty] | 배터리 커버, SD카드 파손 |  | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | 라이트 배터리 커버 | 1 | 49500 | 212703
변원봉 | AC2609140026 | RQ2609140016 | 2026-09-14 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY MACHINE | MULTI FILTRATE PRO | 8FTG2035 | 50A1500046 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 가동 30분만에 저울 1. 2 튜빙 테스트, 펌프 교정 알람 발생하며 기계 멈춤 | fmc 데모지원 및 정밀점검 반출예정(9/15) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212704
최승헌 | AC2609140027 | RQ2609140023 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 12W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007924819 / 02020k60346 | 50M1501359 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계 전원이 작동하지 않음 | 체온계 battery 23년도 제작 확인.재 제작 완료.정상충전 및 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212705
변원봉 | AC2609140028 | RQ2609140026 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | CP | 진단혈액검사실 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | CC0150 | MQC8043 | 50N1550351 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 하단 물고임 현상 | 일신바이오 내원 점검, 하단 드레인히터박스 정상동작 확인 (일신 이평식 견적 44만원) *옆에 있는 비품 냉장고 불량으로 장비측 아래 물고임 파악, 시설팀 점검 인계* | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212706
이병밀 | AC2609140029 | RQ2609140018 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | AN | Angio(EVAR) | 장비 | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | S5 AVANCE | ANBM01645 | 50P1100042 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | vent test 시 3단계에서 leak 증상 지속됨. assembly 교체 시 넘어가 점검 필요함. | full test 실시. calibration 실시. 기능점검 이상없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212707
안정수 | AC2609140030 | RQ2609140027 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EMC | 소아응급병상공용 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 7 | SSK22450001WA | 50A1100188 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 모듈 거치대 고정 필요 | 거치대 고정 및 클램프 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212708
김성훈 | AC2609140031 | RQ2609140028 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 호흡동조치료준비실 | 장비 | CHAIR, ENT | #980 | 98029601007 | 50G1100022 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 전원 점검 실시UP/DOWN 시 소음정도 확인ROTATION 여부 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212709
김성훈 | AC2609140032 | RQ2609140029 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 호흡동조치료준비실 | 장비 | E.N.T. TREATMENT SYSTEM | 425 | 86029601009 | 50G1100023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 전원 점검 실시LIGHT SOURCE 점검 실시SUCTION 점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212710
최승헌 | AC2609140033 | RQ2609140013 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 병상공용 | 장비 | AIR CLEARANCE SYSTEM | 토닥이(CAREWAY) | KUST-CAW-096U5 | 50M1501883 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 토닥이 호수 노후화로 수리요청 | air hose 노후 확인.교체 완료. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 |  | air hose | 1 | 275000 | 212711
김상우 | AC2609140034 | RQ2609140020 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 9W | 병실 | 비품 | wall suction bottle |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | wall suction bottle에 PVC line 연결부위 녹슬에 교체 요청드립니다. 총 4개 | PVC line connector 녹 발생보유분 및 폐품부속 활용 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212712
변원봉 | AC2609140035 | RQ2609140030 | 2026-09-14 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253160 | 50M1501025 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 2119 알람 메세지 뜨면서 작동 안됩니다 | 업체수리 요청(비브라운 최요한) 9/14 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212713
최승헌 | AC2609140036 | RQ2609140031 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 병상공용 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING | DFM100 | CN32654905 | 50O2100044 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 1. Self test, 외관 Pass2. 누설전류 가- 0.1uA (5000이하), 나 - 0.1uA (10000uA 이하)3. 접지점검 가- 152mOhm (200이하), 나 - 접지점검 Pass4. 가-Recorder 점검(datetime) Pass, 나-battery 점검 Pass, 다-sync 점검 Pass5. Energy 점검 가-50J 49.5J 나- 100J 100.7J 다-150J 150.6J 라-200J 200.5J(15%이내)비고 : | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212714
최승헌 | AC2609140037 | RQ2609140032 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 간호스테이션 | 장비 | METER, WEIGHT & HEIGHT, AUTO, W/ EMR | BSM 330 | #3621000511 | 50M1400752 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 수평점검, 외관 점검, 160cm, 60kg test 정상 (Interface 장비는 EMR 연동점검 - 바코드, 부팅상태, 전송상태 포함) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212715
최승헌 | AC2609140038 | RQ2609140033 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 16W | 간호스테이션 | 장비 | MONITOR, CENTRAL FOR MEDIANA | YM9000 | 001SHCN008067 | 50M1501458 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | EMR 연동 및 Patient Monitor 연동 정상 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212716
김성훈 | AC2609140039 | RQ2609140024 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | OR | GS)laparaoscopy cart | 기구 | endo lockinh handle |  |  | 33126 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | unlocking 상태에서 locking처럼 손잡이 저항이 있어 사용할 수 없습니다. | 핸들 틀어짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212717
김성훈 | AC2609140040 | RQ2609140017 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3 | OR | LC cart | 기구 | Endo Aspiration needle |  | 26175P |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | needle tip 끝이 휘어져 있음. | needle tip 휘어짐 및 마모. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212718
김성훈 | AC2609140041 | RQ2609140014 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | OR | 2Rm eatra | 기구 | Hook, joceph double wide 2mm | N4725 |  | N4725 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 한쪽 부러지고 한쪽 휘어짐 | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212719
김성훈 | AC2609140042 | RQ2609140015 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | OR | 3번방 | 기구 | Foreignbody forcep | K.storz 27071 TJ |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 수술중 TIP이 부러졌습니다. 수리의뢰 부탁드립니다. | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212720
김성훈 | AC2609140043 | RQ2609120003 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | OR | RB) | 기구 | Metal Outer sheath insulated 43cm | 334500 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 핸들과 결합이 되지 않아 수리의뢰합니다. 확인위해 나머지 기구 같이 보냅니다 | Metal Outer sheath insulated 43cm - 결합부위 마모 및 휘어짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212721
김상우 | AC2609140044 | RQ2609140021 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EN | 청력검사실 | 장비 | AUDIOMETER, OTO ACOUSTIC EMISSION | NEURO AUDIO | 0776NY | 50G2300014 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 부속품이 부러졌어요~~ ㅜㅜ , | ear cap 파손, 부분 고정 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212722
안정수 | AC2609140045 | RQ2609140025 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EMC | 소아구역 | 비품 | 고막체온계 | BRAUN |  | 70A2095726 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온측정 낮게 나옴 | 점검결과 연속측정시 체온지속 상승하여 폐품처리함LOT:13223 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212723
김성훈 | AC2609140046 | RQ2609140035 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 진료실 5 | 장비 | TABLE, EXAMINING, OB/GY | CHS-E1000 | E1K1806302 | 50I1100024 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | power 점검 실시motor 소음 점검 실시function key 점검 실시시트 점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212724
김성훈 | AC2609140047 | RQ2609140036 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 공작실 | 장비 | HOOD, FUME | SF-120 | N/A | 50L1100037 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | <HOOD, FUME 점검 사항>- Check List 예방점검1. 외관 점검 (workspace 청결상태 확인)2. Lamp 작동점검3. 급배수 점검4. 공조연결 배기 작동 여부점검 (풍속check 0.4m/s~, 닫힌상태에서 probe 삽입 측정) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212725
김성훈 | AC2609140048 | RQ2609140037 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 공작실 | 장비 | STYROFORMER, FOR LEAD BLOCK | SF-319-1-354-673 | SF-1938X55131 | 50L1200008 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관및 light 점검 heat wire 점검 이상무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212726
김성훈 | AC2609140049 | RQ2609140038 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 모의치료실 | 장비 | IMMOBILIZATION SET | MT-CFHN-VAB-01 | N/A | 50L1200017 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관 점검 이상무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212727
김성훈 | AC2609140050 | RQ2609140039 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 방사선품질분석실 | 장비 | DOSIMETRY SYSTEM | T10021 | #000496 | 50L1200019 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | control unit - switch /connector 육안검사 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212728
김성훈 | AC2609140051 | RQ2609140040 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 방사선품질분석실 | 장비 | 4D LINAC QA SYSTEM | OCTAVIUS 4D | #141900 | 50L1200020 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 동작테스트 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212729
김성훈 | AC2609140052 | RQ2609140041 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 치료계획실 | 장비 | LINAC MACHINE & PATIENT QA SIMULATION S/W PACK | MOBIUS-IMSIM QA | #26288 | 50L1200021 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 프로그램 동작테스트 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212730
김성훈 | AC2609140053 | RQ2609140042 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 치료실 | 장비 | LINAC DAILY QA SYSTEM | QUICKCHECK | #002388 | 50L1200022 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 프로그램 동작테스트 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212731
김성훈 | AC2609140054 | RQ2609140043 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 방사선 품질 분석실 | 장비 | DOSIMETRY SYSTEM | BEAMSCAN | #151178 | 50L2200005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | control unit - switch /connector 육안검사 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212732
김성훈 | AC2609140055 | RQ2609140044 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 방사선품질분석실 | 장비 | DOSIMETRY SYSTEM, GLASS | FGD-1000SE | 59502025R | 50L1200025 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | power 점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212733
이병밀 | AC2609140056 | RQ2609140034 | 2026-09-14 |  |  | MA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE | PERFUSOR SPACE P | #410754 | 50M1500890 |  | N | N | N | N | 업체 부품공급지연 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전기 코드 분리됨. | adaptor 충전단자 균열로 교체수리예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212734
김성훈 | AC2609140057 | RQ2609140045 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 치료계획실 | 장비 | PLANNING SYSTEM, RADIO-THERAPY | VARIAN ECLIPSE |  | 50L2100049 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 프로그램 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212735
김성훈 | AC2609140058 | RQ2609140046 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 모의치료실 | 장비 | IMMOBILIZATION SET (HALCYON) |  | 20VASUB10 외 | 50L2200006 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관 점검 이상무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212736
김성훈 | AC2609140059 | RQ2609140047 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 안정실 2 | 장비 | MONITOR, PATIENT | G30 | CN32712214 | 50M1500591 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | - 예방점검지침서에 의거 장비 점검 실시1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heat rate 점검 : pass4-가. Ground Conductor 누설전류 (㎂) : 0.1(유효치 : 5000㎂)4-나. Open Ground 누설전류 (㎂) : 24.0(유효치 : 10,000㎂)5-가. 접지저항 (mΩ) : 122(유효치 200mΩ 이하)5-나. 3구 콘센트 및 장비 접지, 병원 접지간 연결 여부 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212737
김성훈 | AC2609140060 | RQ2609140048 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 호흡동조치료준비실 | 장비 | LARYNGOSCOPE, RIGID | 8704D | LN2148 외 | 50L1200009 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | LIGHT SOURCE 작동여부 확인OPTIC cable 훼손 여부 확인밝기 조절가능 여부연결상태 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212738
김성훈 | AC2609140061 | RQ2609140049 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 고정기구제작실 | 장비 | PHANTOM FOR RADIATION DOSIMETRY | RAN110 외 | N/A | 50L1200011 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관 상태 확인파손여부 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212739
김성훈 | AC2609140062 | RQ2609140050 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 치료실 | 장비 | LINAC DAILY QA SYSTEM | QUICKCHECK | #002456 | 50L1200023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 프로그램 동작테스트 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212740
김성훈 | AC2609140063 | RQ2609140051 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RO | 선량계측실 | 장비 | DOSIMETRY SYSTEM, INVIVO | IVD SYSTEM | 1136400ZAW | 50L1200024 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | power 점검 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212741
김성훈 | AC2609140064 | RQ2609140052 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | SURGICAL UNIT, ELECTRO, ABLATION, RF | RF 3000 | #0707160071/1 | 50L1100087 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, power 점검 및 accessory 점검, 최종 사용시 작동 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212744
김성훈 | AC2609140065 | RQ2609140053 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 골밀도촬영실 | 장비 | BONE MINERAL DENSITOMETER | PRODIGY FUGA | 512097MA | 50L1100119 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | CALIBRATION PASS점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212745
김성훈 | AC2609140066 | RQ2609140054 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | SURGICAL UNIT, ELECTRO, ABLATION, RF | VMS30 | VMS20G0601 | 50L2100052 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, power 점검 및 accessory 점검, 최종 사용시 작동 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212746
김성훈 | AC2609140067 | RQ2609140055 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T17D137870 | 50O1100063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정상7. ENERGY TEST 30-30 , 100-98, 150-154, 200-2058. DATE/TIME 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212747
김성훈 | AC2609140068 | RQ2609140056 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 1번촬영실 | 장비 | X-RAY SYS., RADIO, CHEST, DIGITAL | DRX-EVOLUTION PLUS | #52179(10799) | 50L1100107 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Cover cleaning, Dark calibration, Autotracking test, collimator button operating test, wall stand op test, data backup, PDU power check, Wall stand interface check, OTC angle check, 첨부참조 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212748
김성훈 | AC2609140069 | RQ2609140057 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | THROMBECTOMY DEVICE | ANGIOJET ULTRA | U9403 | 50L1100098 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Pass the PM | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212749
김성훈 | AC2609140070 | RQ2609140058 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ARTHERECTOMY DEVICE | JETSTREAM | JET0821 | 50L1100099 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Pass the PM | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212750
김성훈 | AC2609140071 | RQ2609140059 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | XARIO 200 | W5G1873883 | 50L1300052 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 청결상태 (Transducer holder, Main body, Palm switch-trackball, Air filter)-cleaning2. Transducer (Noise 발생, 외부손상)3. Monitor 상태4. PWB (이상시 H/W diagnostic test 구동)5. TCS panel(Touch screen)6. Panel key7. Power supply8. Keyboard9. S/W 기능 점검10. DICOM 전송 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212751
안정수 | AC2609140072 | RQ2609140060 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261826 | 50M2500475 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | <infusion pump>장비 점검 지침서에 의거 장비 점검 실시1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery)5-가. 평균 주입 속도 : 1) 95.80 (ml/h) 2) - (ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 : 1) 4.80 (ml) 2) - (ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : psi System test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212752
안영재 | AC2609140073 | RQ2609140061 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | NM | 체외검사실 | 장비 | COUNTER, GAMMA | MESSIAH GAMMA COUNTER | DG02P00153 | 50L9500002 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 전원 스위치 불량 | 전원스위치 교체, 정상작동 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212753
김성훈 | AC2609140074 | RQ2609140062 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 초음파실 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | LOGIQ E10 | 500039US8 | 50L1300059 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, DICOM, 기능점검, Image 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212754
안정수 | AC2609140075 | RQ2609140063 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #297782 | 50M2500474 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | <infusion pump>장비 점검 지침서에 의거 장비 점검 실시1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery)5-가. 평균 주입 속도 : 1) 98.62 (ml/h) 2) - (ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 : 1) 4.92 (ml) 2) - (ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : psi System test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212755
김성훈 | AC2609140076 | RQ2609140065 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 일반촬영실 | 장비 | TEST DEVICE, X-RAY, MULTI-FUNCTION | XI-PLATINUM | #145029 | 50L1600035 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, power 점검 실시, notebook PC와 Bluetooth interface 연결 확인, Detector 상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212756
김성훈 | AC2609140077 | RQ2609140066 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | INJECTOR, CO2 | ANG00001 | AG-0178 | 50L1600037 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1.check external parts of the injector2.switch on the injector3.perform injection | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212757
김성훈 | AC2609140078 | RQ2609140067 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | MRI실 | 장비 | BREAST MAMMO MRI CAD SYSTEM | CADSTREAM | 4CE233D6K7 | 50L1600039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 정상 구동 여부 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212758
김성훈 | AC2609140079 | RQ2609140068 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | ACUSON JUNIPER | #556401 | 50L2300006 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 청결상태 (Transducer holder, Main body, Palm switch-trackball, Air filter)-cleaning2. Transducer (Noise 발생, 외부손상)3. Monitor 상태4. PWB (이상시 H/W diagnostic test 구동)5. TCS panel(Touch screen)6. Panel key7. Power supply8. Keyboard9. S/W 기능 점검10. DICOM 전송 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212759
김성훈 | AC2609140080 | RQ2609140069 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | ACUSON REDWOOD | #562445 | 50L2300009 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, DICOM, 기능점검, Image 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212760
김성훈 | AC2609140081 | RQ2609140070 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | MRI실 2 | 장비 | MONITOR, PATIENT, MRI | MR200 | US54001222 | 50M2400569 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | SpO2 sensor 및 cable 점검, NIBP 점검, 2nd Monitor 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212761
김성훈 | AC2609140082 | RQ2609140071 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | MRI실 1 | 장비 | MONITOR, PATIENT, MRI (EtCO2) | MR200 | US54002275 | 50M2400572 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | SpO2 sensor 및 cable 점검, NIBP 점검, 2nd Monitor 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212762
김상우 | AC2609140083 | RQ2609140072 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 10W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700177 | 50M1500832 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 검사 후 EKG line 분실되어 의뢰 | ECG 3LEADWIRE 분실, 보유분 지급 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0984 | ECG 3lead wire (Mediana, Philips) | 1 | 55000 | 212763
김성훈 | AC2609140084 | RQ2609140073 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 전산서버실 | 장비 | AI SOFTWARE, BONE AGE | VN-M-01 | #1.0.3.13 | 50L1600038 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 신장비 도입되어 장비반납 | 신장비 도입되어 장비반납노후불용 작성 안내드림 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212764
김성훈 | AC2609140085 | RQ2609140074 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 판독실1 | 장비 | AI SOFTWARE, SPINE X-RAY | DEEP.SPINE-CF-01 | TAG:GQBTKW3 | 50L1600040 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Server PC 작동 점검, 소프트웨어 작동점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212765
김성훈 | AC2609140086 | RQ2609140075 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 일반촬영실 | 장비 | TABLET & WIRELESS DETECTOR | DRX TRANSPORTABLE LITE | #10648 | 50L2100051 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 테스트 촬영 및 이미지 전송 점검. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212766
김성훈 | AC2609140087 | RQ2609140076 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | MONITOR, PATIENT | VM6 | US90328611 | 50M1400551 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heat rate 점검 : pass4-가. Ground Conductor 누설전류 (㎂) : 0.1(유효치 : 5000㎂)4-나. Open Ground 누설전류 (㎂) : 23.1(유효치 : 10,000㎂)5-가. 접지저항 (mΩ) : 169(유효치 200mΩ 이하)5-나. 3구 콘센트 및 장비 접지, 병원 접지간 연결 여부 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212767
김성훈 | AC2609140088 | RQ2609140077 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | PORTABLE SUCTION UNIT | BASIC MOBILE | #2042997 | 50M2600060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Inspection, Gauge, Suction power 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212768
김성훈 | AC2609140089 | RQ2609140078 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ASPIRATOR UNIT, THROMBECTOMY | ENGINE PUMP | S10194-14 | 50E1300015 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 펌프 정상작동 여부 및 흡인력 점검2. display 점검3. 외관 점검4. Power 및 스위치 점검 5. Function test 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212769
김성훈 | AC2609140090 | RQ2609140079 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 2번촬영실 | 장비 | TELOS STRESS DEVICE | GA III_E | #3088 | 50E1400031 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, 구성품, 밧데리 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212770
김성훈 | AC2609140091 | RQ2609140080 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 초음파실 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | EPIQ ELITE | US221B1381 | 50L2300005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, DICOM, 기능점검, Image 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212771
김성훈 | AC2609140092 | RQ2609140081 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | RD 주사실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | VM6 | US72012636 | 50M1400532 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heat rate 점검 : pass4-가. Ground Conductor 누설전류 (㎂) : 0.1(유효치 : 5000㎂)4-나. Open Ground 누설전류 (㎂) : 28.0(유효치 : 10,000㎂)5-가. 접지저항 (mΩ) : 151(유효치 200mΩ 이하)5-나. 3구 콘센트 및 장비 접지, 병원 접지간 연결 여부 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212772
김성훈 | AC2609140093 | RQ2609140082 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 응급카트 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | TD-C K4 | UE005595 | 50O1100117 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | <LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE 점검항목> 1. 전원 및 BOOT UP 점검, Date/time 확인 2. 장비의 외관 및 기능(배터리) 점검 3. Display 점검 4. 소모품 구비 상태 점검 5. USB 저장상태 확인 (USB, 영상 케이블 상태) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212773
김성훈 | AC2609140094 | RQ2609140083 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | RD 주사실 응급카트 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | TD-C K4 | UE005594 | 50O1100118 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | <LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE 점검항목> 1. 전원 및 BOOT UP 점검, Date/time 확인 2. 장비의 외관 및 기능(배터리) 점검 3. Display 점검 4. 소모품 구비 상태 점검 5. USB 저장상태 확인 (USB, 영상 케이블 상태) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212774
김성훈 | AC2609140095 | RQ2609140084 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | SCRUB STATION, 2 UNIT | CHS-MATIC II | MAT1908438 | 50Q1100032 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관 점검, 누수점검, switch/UV, 급배수 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212775
김성훈 | AC2609140096 | RQ2609140085 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | 병동용 | 장비 | X-RAY UNIT, DIGITAL, MOBILE | OPTIMA XR220 AMX | SB2201700047WK(0850070932) | 50L1100090 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | System Check. Error Log Check. System Cleaning. Performed the Generator, Detector & HardwareCalibration. QAP Test. System all Function Test.테스트 내용: System Check. System all Function Test, Passed. System returned to Customer for use. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212776
김성훈 | AC2609140097 | RQ2609140086 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | RD | ICU용 | 장비 | X-RAY UNIT, DIGITAL, MOBILE | DRX-REVOLUTION | #3566 | 50L1100096 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검, 각종 moving 상태 점검, Brake 기능 점검, Collimator 점검, 구동 상태 점검, battery 상태 확인, 촬영 image 점검, DICOM 전송 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212777
김성훈 | AC2609140098 | RQ2609140011 | 2026-09-14 |  |  | OR | 세척실 | 장비 | WASHER & DRY MACHINE, AUTO | PG8528 | #00/74345087 | 50M1100151 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 문 닫히는기능 간헐적으로 안됨 | 청결쪽 도어 간혈적으로 작동불량업체점검요청 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212779
최승헌 | AC2609150001 | RQ2609150003 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 6 | 15E |  | 비품 | wall suction |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | souction 기계 REG 쪽 압력이 안걸립니다. | 장비 이상없음.increas 정상. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212783
안정수 | AC2609150002 | RQ2609140088 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | OXIMETER, PULSE, SPCO, SPO2, RADICAL 7 | RADICAL 7 | #1000074696 | 50M1500806 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 전원코드 빼면 충전기능 안됨. 약 5분 후 꺼짐 | battery 오더battery 교체 및 점검결과 정상(대리점 무상 제공) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212784
김상우 | AC2609150003 | RQ2609150002 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 10W | 간호스테이션 | 장비 | MONITOR, 8CH TELEMETRY, PAITENT | MX40 | 2UA7392DX5 | 50M1500803 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | telemetry lead 기계에 연결해도 제대로 작동 안합니다. | telemetry leadwire 접촉불량 확인, 보유분 교체 지급 | 1 | 0 | ㄴ 3자 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0981 | Philips Telemetry ECG CABLE, Snap | 1 | 154000 | 212785
안영재 | AC2609150005 | RQ2609140064 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | IIA | 병상공용(현물지원) | 장비 | VENTILATOR | PB980 | 35B2105505 | 50M1501771 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 예방점검 | o2 cell 보정<Ventilator 점검 항목>1: PASS(전원alarm), 2: PASS(calibraiton), 3: PASS 500-485-475(Vte,I:E pressure), 4: PASS 10-9.5(PEEP)5: 20.9/58.7/98.5, 6: PASS(I:E ratio) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212787
김상우 | AC2609150006 | RQ2609150005 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 10E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008194819 / 15720k61863 | 50M1501386 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 코드를 꽂아도 체온계 불이 안들어오며 충전안됨. | POWER CABLE 접촉불량, 보유분 교체 지급 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212791
김상우 | AC2609150007 | RQ2609150007 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 10E | 간호사실 | 비품 | 고막체온계 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원이 안켜지고 깜박거리면서 측정안됨. 저체온으로도 측정되기도 함. | 체온 35도 측정, ir sensor reconnect 후 10회 이상 test 결과 정상 동작 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212792
최승헌 | AC2609150008 | RQ2609150006 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | 11W | 심전도 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 5500 | SCD12285223PA | 50A2100081 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | acquiisition module disconnected 알림+ EKG lead 들 연결되어 있는 곳 파손 및 아래 연결부위 흔들림 | Disconnected 확인.Acquiisition module 내부 Connector 수리 완료.EKG Simulator 출력정상 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212793
최승헌 | AC2609150010 | RQ2608100027 | 2026-09-15 |  |  | 12E | 간호스테이션 | 장비 | MONITOR, CENTRAL FOR MEDIANA | YM9000 | 001SHAR005992 | 50M1501462 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 측정된 심전도 프린트 될수 있게 연결부탁드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212795
이병밀 | AC2609150011 | RQ2609150009 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | MB |  | 비품 | Suction Regulator |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Wall 에 꽂는 부분이 파손 되어 수리 의뢰 드립니다. | Ohmeda adapter, Vac, 1/8"" NPT 불량으로 보유부속활용 교체수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212796
이병밀 | AC2609150012 | RQ2609150008 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | MB | 병상공용 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING | M2 | BA26B000013 | 50O1100937 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | PM | 의공점검 (누설 등 추가 요망)1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정상7. ENERGY TEST 50-54.6 , 100-109.5, 150-164.3, 200-228.28. DATE/TIME 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212797
김성훈 | AC2609150013 | RQ2609150004 | 2026-09-15 |  |  | OR | 수술실 4번방 | 기구 | cataract E set | Forcep, Capsulorhexis, 2-714-3ER8 |  | 2-714-3ER8 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | tip이 서로 맞물리지 않고 어긋나 수리의뢰합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212798
김상우 | AC2609150014 | RQ2609140089 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | EMC | 일반구역4 | 장비 | MONITOR, PATIENT | B40 | SKZ16390013WA | 50M1500670 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP cuff, line 변경해봤으나 BP 압력이 차지 않음monitor 이상 | BP TRUNK CABLE LEAK 확인, LEAK 부위 절단 후 재연결BP TEST 시 정상 측정 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212799
김성훈 | AC2609150016 | RQ2609150011 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 2번방 | 장비 | MICROSCOPE, OPERATING, FLUORESCENCE | OPMI PENTERO 800 | #6641720775 | 50E1600224 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 장비점검 | 의료장비 점검 지침서에의거 점검Zoom module 상태점검Lens 상태점검light 상태점검Focus 상태점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212801
김성훈 | AC2609150017 | RQ2609150012 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | UR 내시경보관장 | 장비 | TELESCOPE, 4MM 30도 W/ BIPOLAR TUR INSTRUMENTS | WA2T430A | #833992 | 50R1100096 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212802
김성훈 | AC2609150018 | RQ2609150013 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 1번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | ILED7 DUO | #107447975/107451135 | 50E1600219 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212803
김성훈 | AC2609150019 | RQ2609150015 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 21번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #107444113/107451137 | 50E1600220 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212804
김성훈 | AC2609150020 | RQ2609150016 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 3번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | ILED7 DUO | #107724526/107724531 | 50E1600229 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212805
김성훈 | AC2609150021 | RQ2609150017 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 4번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | ILED7 DUO | #107728044/107728040 | 50E1600230 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212806
김성훈 | AC2609150022 | RQ2609150018 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 13번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #107725649/107724537 | 50E1600231 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212807
김성훈 | AC2609150023 | RQ2609150019 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 11번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #107689910/107728045 | 50E1600232 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212808
김성훈 | AC2609150024 | RQ2609150020 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 15번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #107733118/107722387 | 50E1600233 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212809
김성훈 | AC2609150025 | RQ2609150021 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 16번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | ILED7 DUO | #107728033/107724720 | 50E1600234 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1) WIFI Remote Control과 무영등 간의 신호 확인 2) 무영등의 동작 확인 3) 전원확인 4) 무영등 이상여부 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212810
김성훈 | AC2609150026 | RQ2609150022 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #107722386/107728037 | 50E1600235 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212811
김성훈 | AC2609150027 | RQ2609150023 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 14번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | ILED7 DUO | #108901034 | 50E1600255 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212812
김성훈 | AC2609150028 | RQ2609150024 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 8번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD READY | ILED7 DUO | #109870335 | 50E1600262 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 장비입고점검 -led lamp 작동상태 확인Control 스위치 작동확인녹화 카메라 작동 확인모니터 작동확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212813
김성훈 | AC2609150029 | RQ2609150025 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | TOURNIQUET, AIR | 2500 | #9603-25325 | 50E1400013 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | cuff, cuff hose 점검바퀴 상태점검압력 유지 상태 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212814
김성훈 | AC2609150030 | RQ2609150026 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, ARTHROSCOPE | IM4120 외 | #73997 | 50E1400027 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Monitor, Side monitor 점검Light source 점검Cart 상태점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212815
김성훈 | AC2609150031 | RQ2609150027 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | SHAVER SYSTEM, ELECTRIC | XPS3000 | #115711 | 50G1200013 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212816
김성훈 | AC2609150032 | RQ2609150028 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | R.F LESION GENERATOR SYSTEM | RFG-3CF | #914-679 | 50E1300006 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212817
김성훈 | AC2609150033 | RQ2609150029 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | TOURNIQUET, AIR | 2500 | 9603-25326 | 50E1400003 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | cuff, cuff hose 점검바퀴 상태점검압력 유지 상태 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212818
김성훈 | AC2609150034 | RQ2609150030 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 21번방 | 장비 | CO2 INSUFFLATOR, AIRSEAL | AS-iFS2 | 2210CE0826 | 50E9100005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 가스공급 연결 포트 점검 2. 자체 진단 테스트 후 에러 메시지 확인. 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212819
김성훈 | AC2609150035 | RQ2609150032 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 10번방 | 장비 | TELESCOPE, 10MM 30도, 31CM, ICG FILTER | 26003BCA | #1002QZ | 50R2100177 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 영상상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212820
김성훈 | AC2609150036 | RQ2609150033 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 6번방 | 장비 | VIDEOSCOPE, LAPAROSCOPE, 3D, 10MM | LTF-S300-10-3D | #2301853 | 50R2100209 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212821
김성훈 | AC2609150037 | RQ2609150035 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 6번방 | 장비 | VIDEOSCOPE, LAPAROSCOPE, 3D, 10MM | LTF-S300-10-3D | #2301851 | 50R2100210 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212822
김성훈 | AC2609150038 | RQ2609150036 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 외복도 장비보관실 | 장비 | X-RAY UNIT, C-ARM, MOBILE | FLUOROSTAR | FSxxxA18020443 | 50L1100093 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | c-arm 기능점검Work station 기능점검Image quality 점검test exposure 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212823
김성훈 | AC2609150039 | RQ2609150037 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | NAVIGATION SYSTEM, NEURO | STEALTH STATION S8 | N07590350 | 50E1300014 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 전원 코드 제거 후 베터리 지속시간 점검 2. Main Cable 외관 점검 3. 모니터 카트 Main S/W 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212824
김성훈 | AC2609150040 | RQ2609150038 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SPINE SURGERY INST. & RF SYSTEM | YESS SYSTEM & 78011 | #443753 | 50E1400024 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | scope 업체 점검 중예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212825
김성훈 | AC2609150041 | RQ2609150039 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, EGD | CV-260SL 외 | #7241050 | 50A2200063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 모니터 상태점검light source 밝기 점검외관 및 작동상태 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212826
김성훈 | AC2609150042 | RQ2609150040 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, HD | IM 4000 외 | #13365 외 | 50E1100019 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | light source 작동상태 점검전원 leakage 점검화면 노이즈 이상상태 점검전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212827
김성훈 | AC2609150043 | RQ2609150041 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, HD, 3D | 3DV-190 외 | #7621743 | 50E1100020 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 영상상태점검.모니터점검 - demo 설치Light source 점검.스위치 작동점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212828
김성훈 | AC2609150044 | RQ2609150042 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 21번방 | 장비 | CO2 INSUFFLATOR & IRRIGATOR FOR DA VINCI SP | AR3290 외 | 2206CE1273/NX3180J21 | 50E1100040 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 외부 장치 - 카트 전원 및 콘센트 상태및 누설전류 확인 2. 장비 패널 앞에 정상적인 성능으로 화면이 표출되는지 확인 3. 각종 펌프 및 기복기가 적정 상태로 공급되고 있는지 확인 4. 각종 펌프 및 기복기에 누수 및 누출이 없는지 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212829
김성훈 | AC2609150045 | RQ2609150043 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | CS 장비보관실 | 장비 | HEADLIGHT, XENON | 9300 series | #102901 | 50E1200021 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | light bundle 점검lamp 상태 점검control 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212830
김성훈 | AC2609150046 | RQ2609150044 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | SHOULDER, LEG POSITIONER SYSTEM | SPIDER 2 | #8695 | 50E1400037 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관상태점검스위치 작동점검관절부분 고정 상태 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212831
김성훈 | AC2609150047 | RQ2609150045 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, ARTHROSCOPE, 4K | TRINITY 4K | F3638A 외 | 50E1400038 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 카메라 수리중동영상저장장치 점검light source 작동상태 점검전원 leakage 점검전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212832
김성훈 | AC2609150048 | RQ2609150046 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 4번방 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, INDIRECT, WIRELESS | VANTAGE PLUS | #91305 | 50F1300068 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Mount 점검, Charger 점검, Lamp, battery, lens 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212833
김성훈 | AC2609150049 | RQ2609150047 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | ELECTRIC, DRILL SET, STRYKER | CORE SUMEX | #1130403933 | 50G1200014 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시..드릴 상태점검.장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212834
김성훈 | AC2609150050 | RQ2609150048 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | SHAVER SYSTEM, ELECTRIC | DIEGO ELITE | GB04405 | 50G1200016 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 3. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212835
최승헌 | AC2609150051 | RQ2609150014 | 2026-09-15 |  |  | 11W | 모니터 13 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #132412050002 | 50M2500487 |  | N | N | N | N | 아이비메디칼 반출 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 모니터 옆 EKG lead 연결 부위 파손됨. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212836
김성훈 | AC2609150052 | RQ2609150049 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | ELECTRIC, DRILL SET, AESCULAP | ELAN 4 | #3035 | 50G1200019 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음..motor 상태점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212837
김성훈 | AC2609150053 | RQ2609150050 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | UR 장비보관실 | 장비 | MORCELLATOR, TISSUE | PIRANHA | #110515419 | 50H1200014 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. Burr의 상태 점검 2. 핸드피스 정상 작동 유무 확인 3. 장비 전면부 버튼의 기능 및 발판 정상 작동 유무 확인 4. 세절 기능 정상 작동 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212838
김성훈 | AC2609150054 | RQ2609150051 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 3번방 | 장비 | ENDOSCOPIC VIDEO IMAGE SYSTEM FOR DISPOSABLE CYSTOSCOPE | OTU-A | WZC1001598 | 50H9000002 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 영상상태점검전원 전검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212839
김성훈 | AC2609150055 | RQ2609150052 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM FOR HYSTEROSCOPY(CYSTO) | VISERA | 1300289외 | 50I1200011 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 의료장비 점검지침서에의거 점검monitor 및 processor 상태점검 -ok | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212840
김성훈 | AC2609150056 | RQ2609150053 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 포장실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #1 | GSS67H10 | BAA100637 | 50M1100180 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 도어 점검, 프린터 점검 2. LEAK RATE TEST 수행 3. 도어 가스켓 확인 및 필요시 교체 4. 센서류 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212841
김성훈 | AC2609150057 | RQ2609150054 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | HEADLIGHT, XENON | 9300 series | #0441097 | 50M1400460 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | light bundle 점검lamp 상태 점검control 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212842
김성훈 | AC2609150058 | RQ2609150055 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 9번방 | 장비 | ELECTRIC, MIDAS MR8 SET, NS | EM800 & EC300 | NTC72511 | 50R1100082 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | light bundle 점검lamp 상태 점검control 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212843
김성훈 | AC2609150059 | RQ2609150056 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | EY 장비보관실 | 장비 | LACRIMAL SCOPE, FLEXIBLE, 0.65MM, 0도 | KESS-FC065100050-D90 | GSM-D00022 | 50R2100203 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212844
김성훈 | AC2609150060 | RQ2609150058 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | 4번방 | 장비 | TELESCOPE, 4MM, 0도, 175MM | Y3010 | #112203001 | 50R2100204 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212845
김성훈 | AC2609150061 | RQ2609150059 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, PLASMA | WEREWOLF COBLATOR | HM0F0000OY | 50E1400048 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. POWER TEST : 전원 확인2. DISPLAY TEST : 화면 확인3. FUNCTION KEY TEST : 버튼 기능 확인4. FOOTSWITCH TEST : FOOTSWITCH 작동 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212846
최승헌 | AC2609150062 | RQ2609150060 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | 11W | 병상공용 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY, HANDHELD (TABLET & PROBE 1EA) | SONON 300 | H-21110001 | 50L1300068 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 자산이관 전 점검 | <ULTRASONOGRAPHY, HANDHELD 예방점검> 1. WiFi 출력점검 - 사용되는 WiFi 출력 위주로 출력 점검. 2. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 3. 전원부 스위치 점검. 4. 프로브에 손상이 있는지 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212847
변원봉 | AC2609150063 | RQ2609150061 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #288889 | 50M1500964 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | pump 홀더 작동 불량 ( 헛돔) | pump 홀더 고정바 에폭시 보수 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212848
이병밀 | AC2609150064 | RQ2609150031 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | AKC | 혈액투석실 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T17H138399 | 50O1100060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y |  | Y |  |  |  | 패든 손잡이에 금이 감 | External paddle 장기간 사용에 따른 플라스틱 손잡이 균열 발생->External paddle 보유부속활용 교체수리(Price list $530)의공점검 (누설 등 추가 요망)1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정상7. ENERGY TEST 30-30.4 , 100-98.6, 150-148.3, 200-213.48. DATE/TIME 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212849
이병밀 | AC2609150065 | RQ2609150062 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | AN | 회복실 3 | 장비 | MONITOR, PATIENT | B20 | SM216451656WA | 50M1400659 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | T1 사용시, 환자 정상 체온 측정하지못함. (실제 정상작동되는 케이블 연결 시에는 36도로 측정되는 환자에게 29도, 13도, 5도로 잘못된 체온값 제공함) | Temperature Cable 400 Series Probes, Dual 불량으로 교체수리(부서 보유분) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212850
안영재 | AC2609150066 | RQ2609150034 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3 | IIA | 병상공용 (21-긴급병상-019) | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #714758 | 50M1501613 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전 단자 휘어짐 | 프러그 폄 수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212851
최승헌 | AC2609150067 | RQ2609150066 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | PC | 체열촬영실 | 장비 | DIGITAL INFRARED THERMAL IMAGING | IRIS XP GOLD | #133694429 | 50P1300014 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 전원켠후 부팅중 멈추는 증상 반복됨 | ram cleaning 후 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212852
김성훈 | AC2609150068 | RQ2609150069 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ANGIOGRAPHY SYSTEM, BIPLANE | ALLURA CLARITY FD20_20 | #32(CODE:722038) | 50L1100079 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | 첨부참조 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9048 | 50L1100079 - NR 외주정기 보수 | 1 | 9000000 | 213181
김상우 | AC2609160001 | RQ2609160006 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | EN | 전정기능검사실 | 장비 | V.N.G. SYSTEM | 4D VNG | #800971 | 50G1400008 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 컴퓨터 부팅 에러 | RAM 재장착 후 정상 부팅 확인이전 동일 증상으로 RAM 슬롯 변경 및 RAM 교체하여도 간헐적 부팅 에러 장비임 * 여름철 해당 증상 발생빈도 높음, 겨울철 해당 증상 발생빈도 적음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212853
최승헌 | AC2609160002 | RQ2609160003 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 16W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007594819/18420K60928 | 50M1501326 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 환자 바코드가 안 찍힙니다. | 인식 정상 확인.이상없음.연속적으로 내려온 장비 확인.서16병동에 연락하여 또 그럴시 내리지말고 인하톡달라고 말씀드림. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212854
변원봉 | AC2609160003 | RQ2609160002 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 17W |  | 비품 | SUCTION통 |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 | [5 empty] | Y |  |  | 연결부위 안쪽 파손으로 연결안됨 | SUCTION CAP 크랙 발생, , 페품 판정 소견 (폐품 의공 활용) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212855
김상우 | AC2609160004 | RQ2609150068 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 10E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008194819 / 15720k61863 | 50M1501386 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계 작동 안됨 | 체온계 battery pack 불량 의공 제작 battery pack 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212856
김상우 | AC2609160005 | RQ2609160004 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700028 | 50M1500735 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP cuff 측정 안됨. | NIBP CONNECTOR 불량, 폐품부속 활용 교체 수리 완료 바코드 스캐너 재고 부족 인터넷 법인카드 통해 3ea 구입 | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | 바코드 스캐너(SYMCODE, NEWS950) | 3 | 85500 | 212857
김상우 | AC2609160006 | RQ2609160011 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | EY | 진료실 2 | 장비 | LAMP, SLIT, W/ OPHTHALMIC UNIT #2 | 900BQ | #7048 외 | 50F1100057 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | lamp 불량 | Lamp, slit, 6V/4.5A 교체재고 없어 인터넷(법인카드) 통해 6V 4.5A LAMP 정품 1EA, 호환품 1EA 구입 | 0 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | A 인터넷 |  | Slit Lamp(Dr. Fischer 6V, 4.5A) | 1 | 99000 | 212859
김상우 | AC2609160006 | RQ2609160011 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | EY | 진료실 2 | 장비 | LAMP, SLIT, W/ OPHTHALMIC UNIT #2 | 900BQ | #7048 외 | 50F1100057 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | lamp 불량 | Lamp, slit, 6V/4.5A 교체재고 없어 인터넷(법인카드) 통해 6V 4.5A LAMP 정품 1EA, 호환품 1EA 구입 | 0 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | Slit Lmap(DOMAR 6V, 4.5A) | 1 | 49500 | 212859
김상우 | AC2609160006 | RQ2609160011 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | EY | 진료실 2 | 장비 | LAMP, SLIT, W/ OPHTHALMIC UNIT #2 | 900BQ | #7048 외 | 50F1100057 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | lamp 불량 | Lamp, slit, 6V/4.5A 교체재고 없어 인터넷(법인카드) 통해 6V 4.5A LAMP 정품 1EA, 호환품 1EA 구입 | 0 | 0 |  |  |  |  | 배송료 | 1 | 3000 | 212859
김성훈 | AC2609160007 | RQ2609160012 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | OR | 3번방 | 장비 | CYSTOSCOPE, VIDEO, FLEXIBLE | CYF-VHA | #7644327 | 50R1100101 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 입고장비 점검 | 입고장비 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212860
최승헌 | AC2609160008 | RQ2609160005 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | DT | 2-1 | 장비 | DENTAL UNIT W/CHAIR | SINIUS | #100787 | 50K2100003 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 저속 핸드피스에서 물이 안 나와요. | 이물질 확인.Hole Cleaing 완료.정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212861
김성훈 | AC2609160009 | RQ2609160007 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | OR | GS)laparoscopy cart | 기구 | endo needle holder |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | handle이 locking되지 않아 사용할 수 없습니다. | locking 마모. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212862
김성훈 | AC2609160010 | RQ2609150064 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | OR | 5번방 | 기구 | OG) TLH A set | Clamp, Kelly Medium Curved |  | 34-4041 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 날이 휨 | tip 휘어짐 및 마모.수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212863
김성훈 | AC2609160011 | RQ2609150065 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | OR | 5번방 | 기구 | OG) TLH A set | Clamp, Mosquito Curved |  | 9607N |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 날이 휨 | tip 마모 및 휘어짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212864
김성훈 | AC2609160012 | RQ2609150063 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | OR | OR)공용 major D set | 기구 | needle holder |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 마모되어 사용할 수 없습니다. | tip 마모됨. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212865
김상우 | AC2609160013 | RQ2609160014 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | PICU | 병상공용 | 장비 | OXIMETER, PULSE | NBSPMS | MBB2405524 | 50M1502107 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비 점검 | <OXIMETER, PULSE 점검항목>- Check List 예방점검1. AC Voltage Check : PASS2. Function Test Check : PASS3. Spo2 Sensor Check : PASS4. Simulator Test : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212866
최승헌 | AC2609160014 | RQ2609160010 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | GS | 직장경실 | 비품 | scissors |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 가위 파손 | 파손 확인.폐기. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212867
최승헌 | AC2609160015 | RQ2609160015 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 5 | 12E | 병상공용 | 장비 | VENTILATOR, HOME | TRILOGY 200 | TV21806263D | 50M1501098 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [5 empty] | Y |  |  | 가습기 거치대 부러짐 | 파손 확인.내부 Guiide 장착하여 수리 완료.Humidifier 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212868
최승헌 | AC2609160016 | RQ2609160017 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | GS | 중앙치료실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT | FORCE 2 | F6B29412T | 50E1600053 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | pm | 1. Control panel function test : PASS2. 누설전류 : 가. 0.1uA (5000uA 이하), 나. 20.7uA (10000uA 이하)3. 접지점검 : 가. 69mOhm (200mOhm 이하), 나. PASS4. Generator Output Coag 30-31.9, 120-103, Blend1 250-236.6, B2 200-186.6, B3 150-140.8, Bipolar 70-63.2. RF leakage 102mA (250이하), 141mA (250이하), 93mA (250이하), 129mA (250이하) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212869
최승헌 | AC2609160017 | RQ2609160018 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | GS | 직장경실 | 장비 | RECTOSCOPE, VIDEO | DCS-103R | DOSN-17l-036 | 50E1100023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | pm | 1. 장비 및 모니터 외관 - 정상2. probe 및 cable 상태 - 정상3. light cable 상태 - 노후4. lamp 상태 -정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212870
김상우 | AC2609160018 | RQ2609160016 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | AIR CLEARANCE SYSTEM | 토닥이(CAREWAY) | KUST-CAW-032U0 | 50M1501152 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검부탁드립니다. | 토닥이 점검Cart 각 부분 고정상태, Wheel 작동, 본체 고정상태 점검.전원 On/Off 작동 확인.Display 확인.조작버튼 확인.Start, Stop 확인.동작 상태 확인.외관 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212871
최승헌 | AC2609160019 | RQ2609160019 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2 | 11W | 모니터 7 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181800221 | 50M1501205 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 연동안됨 | 7번모니터 의용공학팀 사무실 정상연동 확인.이상없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212872
안정수 | AC2609160020 | RQ2609150057 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | VENTILATOR, INFANT, NAVA | SERVO I NAVA | #72819 | 50M1500481 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | test 시 O2 cell 교환뜸. | o2 cell 오더 (추후 비용입력)o2 cell 교체 및 대리점 방문 점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212873
김성훈 | AC2609160021 | RQ2609160024 | 2026-09-16 |  |  | OR | 수술실 16번방 | 기구 | erbe-bayonet tip | erbe-bayonet tip |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | erbe tip의 왼쪽부분이 휘어짐 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212874
김성훈 | AC2609160022 | RQ2609160022 | 2026-09-16 |  |  | OR | 5번방 | 장비 | TELESCOPE, 5MM, 0도, 29CM | 26046AA | 120UYS | 50R1100063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 뿌옇게 흐려짐 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212875
김성훈 | AC2609160023 | RQ2609160020 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2 | OR | ur)cystoscopy set | 기구 | Cystoscope bridge | Cystoscope bridge |  | 27025GF |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Cystoscope bridge 연결부위 파손 | 핸들 분리됨. 재조립 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212876
변원봉 | AC2609160024 | RQ2609160026 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | 17W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007404819 / 09121k60221 | 50M1501307 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계 POS 알람 및 혈압계 커프 연결 장치 분리되어 수리의뢰드립니다. | Cuff, NIBP(한줄) 교체 및 POS 에러 관련 체온계 센서 리포지셔닝 및 테스트 양호 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0018 | Cuff, NIBP(한줄) | 1 | 10000 | 212877
최승헌 | AC2609160025 | RQ2609160013 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 5 | PD | 소아청소년과 외래 | 비품 | OTOSCOPE LED 3.5V, C-HANDLE | OTOSCOPE LED 3.5V, C-HANDLE |  | 70A2093806 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 건전지 교체해도 OTOSCOPE 불빛 희미함. | 오염상태 확인.cleaning 완료.정상 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212878
김성훈 | AC2609160026 | RQ2609160032 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | OR | 9번방 | 장비 | MICROSCOPE, OPERATING, FLUORESCENCE | OPMI PENTERO 900 | #6637101500 | 50E1600182 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | 첨부참조lamp 교체 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9055 | 50E1600182 외주 정기 보수 | 1 | 1250000 | 213183
김성훈 | AC2609160027 | RQ2609160023 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | OR | 1번방 | 장비 | ROBOT SURGERY SYSTEM | DA VINCI XI | SK2275 | 50Q1100023 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 에너지 라인과 bovie plate가 정상적으로 붙어 있고 화면에 초록불이 들어와 있는데 로봇 에너지를 누르면 빨간불로 바뀌며 에러가 뜨고 작동되지 않습니다. 다시 조정을 해도 반복됩니다 | 현장 에러 재현되지 않았지만 예방적 iesu 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213222
김성훈 | AC2609160028 | RQ2609160033 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | RD | 인터벤션센터 | 장비 | ANGIOGRAPHY SYSTEM, SINGLE PLANE | ARTIS Q CEILING | #110311 | 50L1100125 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | 무상보증 종료 전 점검 | 첨부참조 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213225
김상우 | AC2609170001 | RQ2609170001 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008434819 / 19220k60561 | 50M1501410 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전이 빨리 닳고 충전꽂아놓으면 전원이 꺼집니다. | 본체 battery pack 불량, 보유분 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212879
최승헌 | AC2609170002 | RQ2609160031 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | 11W | IPC 5 | 장비 | SCD EXPRESS SYSTEM | SCD700 | V1960087SX | 50M9200157 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 차기점검 부탁드립니다. | 장비 및 소모품 외관 상태 점검(파손유무, power cable), 충전 기능 및 battery 상태 점검, ON 시 녹색등/다리모양 등 점등여부, Tube 연결부 상태 점검, Sleeve 압력 전달 확인 여부 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212880
안정수 | AC2609170003 | RQ2609170002 | 2026-09-17 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #780110 | 50M1501703 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | PM | OPERATING UNIT 불량확인으로 오더 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212881
안정수 | AC2609170004 | RQ2609160027 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EMC | EMC | 비품 | THERMOSCAN |  |  | 70A2095638 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 안켜짐 | 수리불가하여 폐품처리함lot:13223 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212882
김성훈 | AC2609170005 | RQ2609160029 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | OR | NS | 비품 | Malis tip upward | 80-1556 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | TIP 어긋남 | tip 틀어짐 및 마모. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212883
김성훈 | AC2609170006 | RQ2609160028 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | OR | NS)Lami set | 비품 | nursing sci | BC324 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 부러짐 | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212884
김성훈 | AC2609170007 | RQ2609160025 | 2026-09-17 |  |  | OR | 3번방 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, FHD | VISERA OTV-S200 | #7810578 | 50H1200016 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | Light cable (LOT: 20ZW0001)가 어둡게 보입니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212885
김상우 | AC2609170008 | RQ2609170007 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 세척실(분류실) | 장비 | WASHER & DRY MACHINE, AUTO #1 | PG8528 | #00/74345086 | 50M1100150 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <WASHER & DRY MACHINE, AUTO 점검 항목>- Checklist 예방점검1. 전원 및 Steam Valve 누수 확인 : PASS2. 세척기 내부 누수 상태확인 : PASS(순환 Pump 및 Hose 연결부위 확인)3. Free Filter 및 Hepa Filter 사용시간 및 상태확인 : PASS4. 작동소음 및 외관확인 : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212886
김상우 | AC2609170009 | RQ2609170008 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 세척실(분류실) | 장비 | WASHER & DRY MACHINE, AUTO #2 | PG8528 | #51/74354457 | 50M1100156 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <WASHER & DRY MACHINE, AUTO 점검 항목>- Checklist 예방점검1. 전원 및 Steam Valve 누수 확인 : PASS2. 세척기 내부 누수 상태확인 : PASS(순환 Pump 및 Hose 연결부위 확인)3. Free Filter 및 Hepa Filter 사용시간 및 상태확인 : PASS4. 작동소음 및 외관확인 : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212887
김상우 | AC2609170010 | RQ2609170009 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 세척실 | 장비 | WASHER & DRY MACHINE, AUTO #3 | VISION SC | #3617216009 | 50M1100167 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <WASHER & DRY MACHINE, AUTO 점검 항목>- Checklist 예방점검1. 전원 및 Steam Valve 누수 확인 : PASS2. 세척기 내부 누수 상태확인 : PASS(순환 Pump 및 Hose 연결부위 확인)3. Free Filter 및 Hepa Filter 사용시간 및 상태확인 : PASS4. 작동소음 및 외관확인 : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212888
김상우 | AC2609170011 | RQ2609170010 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 세척실 | 장비 | WASHER & DRY MACHINE, AUTO #4 | VISION SC | #3626117035 | 50M1100170 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <WASHER & DRY MACHINE, AUTO 점검 항목>- Checklist 예방점검1. 전원 및 Steam Valve 누수 확인 : PASS2. 세척기 내부 누수 상태확인 : PASS(순환 Pump 및 Hose 연결부위 확인)3. Free Filter 및 Hepa Filter 사용시간 및 상태확인 : PASS4. 작동소음 및 외관확인 : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212889
김상우 | AC2609170012 | RQ2609170011 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #2 | CENTURY V-160H | #0328713-03 | 50M1100159 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212890
김상우 | AC2609170013 | RQ2609170012 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #1 | CENTURY V-160H | #0325414-06 | 50M1100162 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212891
김상우 | AC2609170014 | RQ2609170013 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #4 | CENTURY V-160H | #0334914-35 | 50M1100166 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212892
김상우 | AC2609170015 | RQ2609170014 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #3 | CENTURY V-160H | #033071617 | 50M1100168 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212893
김상우 | AC2609170016 | RQ2609170015 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, MEDIUM #5 | CENTURY V-120 | #031701812 | 50M1100176 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212894
김상우 | AC2609170017 | RQ2609170016 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, MEDIUM #6 | CENTURY V-120 | #031761820 | 50M1100177 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 정기점검 실시- 스팀 공급상태 정상- 물 공급살태 정상- Valve 작동상태 test 이상 무- 압력, 온도 test 이상 무- Door 점검 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212895
김상우 | AC2609170018 | RQ2609170017 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | STERILIZER UNIT, PLASMA | CASP-300D | #140404 | 50M1100161 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <STERILIZER UNIT, PLASMA 점검 항목>CASP-300D- Checklist 예방점검1. Display Control Check : PASS2. Motor 작동 상태 Check : PASS3. 내부 청결 상태 Check : PASS4. Temperature Control Check : PASS5. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212896
김상우 | AC2609170019 | RQ2609170018 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 멸균실 | 장비 | INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR, EO | #390G | #402735 | 50M1100173 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR 점검 항목> - Checklist 예방점검1. Display Control Check : PASS2. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212897
김상우 | AC2609170020 | RQ2609170019 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 멸균실 | 장비 | INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR, STEAM | #390 | #315936 | 50M1100174 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR 점검 항목> - Checklist 예방점검1. Display Control Check : PASS2. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212898
김상우 | AC2609170021 | RQ2609170020 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR, PLASMA | 490D | #200698 | 50M3100001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | <INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR 점검 항목> - Checklist 예방점검1. Display Control Check : PASS2. Electric Ground Check : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212899
김상우 | AC2609170022 | RQ2609170021 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD | 작업실 | 장비 | MACHINE, SEALING | HM800DC | #539627 | 50M1100187 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | .장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음..heater 상태: 정상.Roller 상태점검.온도센서 상태점검.Photo sensor 상태점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212900
김상우 | AC2609170023 | RQ2609170022 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EN | 김규성교수실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT | FORCE 2 | F5L29034T | 50E1600038 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비 점검 | 연구실 사용으로 해당 없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212901
김상우 | AC2609170024 | RQ2609170023 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EN | 치료실(안쪽) | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT | FORCE 2 | F6C29432T | 50E1600039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 기능점검 등 전체 function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212902
김상우 | AC2609170025 | RQ2609170024 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EN | 치료실(중간) | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT | FORCE 2 | F6C29422T | 50E1600040 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 기능점검 등 전체 function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212903
김상우 | AC2609170026 | RQ2609170025 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EN | 전정기능검사실 | 장비 | POSTUROGRAPHY | EQUITEST | #0454 | 50G1400006 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | PC 점검, Self test, 고정 상태, 작동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212904
김상우 | AC2609170027 | RQ2609170026 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 공용 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, DIRECT 6sets | #11720 | N/A | 50F1100037 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | charger, Battery, Lamp 점검, 작동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212905
김상우 | AC2609170028 | RQ2609170028 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 5 | 장비 | SLIT LAMP, PORTABLE | SL-17 | #31855102673 | 50F1100066 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Battery, LED lamp, 각종 lens, 조절 레버 작동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212906
김상우 | AC2609170029 | RQ2609170029 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 접수 | 장비 | TONOMETER, REBOUND, HANDHELD | IC200 | 2316BM123 | 50F1100067 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 기능 점검, 충전기, 외관 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212907
김상우 | AC2609170030 | RQ2609170030 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 접수 | 장비 | TONOMETER, HANDHELD | TONOPEN AVIA | #35768-1010 | 50F1100056 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, Calibration 실시 pass, 배터리 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212908
김상우 | AC2609170031 | RQ2609170031 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 4 | 장비 | OPHTHALMIC UNIT W/CHAIR #4 | RX-2000 | OUC01-160906-02 | 50F1100060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Room light 연동, Up/down, Charge, Exam light, Arm 고정 상태 양호Sliding moving 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212909
김상우 | AC2609170032 | RQ2609170032 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 6 | 장비 | OPHTHALMIC UNIT W/CHAIR #6 | RX-2000 | OUC01-160906-01 | 50F1100061 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Room light 연동, Up/down, Charge, Exam light, Arm 고정 상태 양호Sliding moving 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212910
김상우 | AC2609170033 | RQ2609170033 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 3 | 장비 | OPHTHALMIC UNIT W/CHAIR #3 | RX-2000 | OUC01-170705-02 | 50F1100063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Room light 연동, Up/down, Charge, Exam light, Arm 고정 상태 양호Sliding moving 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212911
김상우 | AC2609170034 | RQ2609170034 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 5 | 장비 | OPHTHALMIC UNIT W/CHAIR #5 | RX-2000 | OUC01-170705-01 | 50F1100064 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Room light 연동, Up/down, Charge, Exam light, Arm 고정 상태 양호Sliding moving 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212912
김상우 | AC2609170035 | RQ2609170035 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 검사실 7번 | 장비 | VISION CONTRAST TEST SYSTEM | VCTS-6500-1 | N/A | 50F1300036 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 탈색정도 확인, 고정 상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212913
김상우 | AC2609170036 | RQ2609170036 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 6 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, INDIRECT, WIRELESS #6 | VANTAGE PLUS | #22833 | 50F1300047 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Mount 점검, Charger 점검, Lamp, battery, lens 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212914
김상우 | AC2609170037 | RQ2609170037 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 2 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, INDIRECT, WIRELESS #2 | VANTAGE PLUS | #37228 | 50F1300050 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Mount 점검, Charger 점검, Lamp, battery, lens 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212915
김상우 | AC2609170038 | RQ2609170038 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 검사실 7번 | 장비 | ANALYZER, TEAR FILM | KERATOGRAPH 5M | #8182-5111 | 50F1300053 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, Table 작동 점검, PC booting, S/W 구동, Printer 작동 등 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212916
김상우 | AC2609170039 | RQ2609170039 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 시력교정실 | 장비 | REFRACTO & KERATOMETER, AUTO | HRK-8000A | 8HA08A16J0062 | 50F1300055 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, 전원 점검, Monitor touch test, Chin rest 작동 점검, Printer 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212917
김상우 | AC2609170040 | RQ2609170040 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 시력교정실 | 장비 | VISUAL CHART SYSTEM | HDC-9000N | 9HC00N16I0004 | 50F1300056 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관 점검, Remocon 작동 점검, 고정 상태 점검, 거리 세팅 점검, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212918
김상우 | AC2609170041 | RQ2609170041 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 검사실 9번 | 장비 | IMAGING SYSTEM, FUNDUS, DIGITAL (HRA) | SPECTRALIS HRA | CAM-11497-S1610 | 50F1300058 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관점검, Table 점검, PC 상태 점검, Moving 작동 점검 양호Laser power check 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212919
김상우 | AC2609170042 | RQ2609170042 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 검사실 7번 | 장비 | MICROSCOPE, SPECULAR | NSP-9900 | NPD3-1366 | 50F1300060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Booting 점검, PACS 연결, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212920
김상우 | AC2609170043 | RQ2609170043 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 3 | 장비 | CAMERA, DIGITAL | D7000 | #5649846 | 50F1300070 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Camera 본체, Microlens, Ring flash(mount ring 포함), SD card, Battery, Charger 등 외관점검, 기능점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212921
김상우 | AC2609170044 | RQ2609170044 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 2 | 장비 | VISUAL CHART SYSTEM, #2 | OCU-C1 | CB0430 | 50F2100001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관 점검, Remocon 작동 점검, 고정 상태 점검, 거리 세팅 점검, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212922
김상우 | AC2609170045 | RQ2609170045 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 3 | 장비 | VISUAL CHART SYSTEM, #3 | OCU-C1 | CB0304 | 50F2100002 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관 점검, Remocon 작동 점검, 고정 상태 점검, 거리 세팅 점검, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212923
김상우 | AC2609170046 | RQ2609170046 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 5 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, INDIRECT, WIRELESS #5 | VANTAGE PLUS | #37223 | 50F2300001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Mount 점검, Charger 점검, Lamp, battery, lens 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212924
김상우 | AC2609170047 | RQ2609170047 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 1 | 장비 | OPHTHALMOSCOPE, INDIRECT, WIRELESS #1 | VANTAGE PLUS | #38359 | 50F2300002 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Mount 점검, Charger 점검, Lamp, battery, lens 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212925
김상우 | AC2609170048 | RQ2609170048 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 진료실 6 | 장비 | VISUAL CHART SYSTEM, #6 | OCU-C2-24 | OCU24A027 | 50F2300005 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 외관 점검, Remocon 작동 점검, 고정 상태 점검, 거리 세팅 점검, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212926
김상우 | AC2609170049 | RQ2609170049 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 검사실 9번 | 장비 | CAMERA, FUNDUS, NON-MYDRIATIC | TRC-NW8 | #086585 | 50F2300009 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | i-view gateway PACS 연결 완료, lens cleaning, 기능 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212927
김상우 | AC2609170050 | RQ2609170050 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 처치실 | 장비 | MICROSCOPE, OPERATING, OPHTHALMIC | M620 F20 | #15700900 | 50F3200001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | Zoom module 상태점검Lens 상태점검light 상태점검Focus 상태점검Foot switch 작동 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212928
김상우 | AC2609170051 | RQ2609170051 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EY | 처치실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, OPHTHALMIC | ACUTRON 1.0 | MOR-000060 | 50F1200021 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 장비 점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. Leakage 점검 - 환자쪽으로 흐르는 Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212929
최승헌 | AC2609170052 | RQ2609170005 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | 12E | 치료실 | 비품 | wall suction |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 흡인기 뚜껑부분이 안열립니다 | 내부 Switch 파손으로 해당증상 발생.분해 후, Guide 교체 완료.정상작동 확인. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 | 1019 | Suction ONLY GUIDE (1,200cc) | 1 | 22000 | 212930
안정수 | AC2609170053 | RQ2609170052 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EA | EA06 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261837 | 50M1500645 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)97.16 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.88(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.31psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212931
안정수 | AC2609170054 | RQ2609170053 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253204 | 50M1500740 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)98.66 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.92(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.31psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212932
안정수 | AC2609170055 | RQ2609170056 | 2026-09-17 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #523153 | 50M1501183 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | PM | ERROR 2119 발생 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212933
김상우 | AC2609170056 | RQ2609170027 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | PICU | PICU | 비품 | O2 flowmwter |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 5L 짜리 O2 flowmwter로 ball 이 5L에서 안내려감. | o2 flowmeter 내 이물질 cleaning 후 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212934
안정수 | AC2609170057 | RQ2609170057 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253226 | 50M1500742 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)PASS (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : PASS(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.31psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212935
안정수 | AC2609170058 | RQ2609170058 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #910461 | 50M1501972 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)PASS (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : PASS(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.31psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212936
이병밀 | AC2609170059 | RQ2609170060 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 32번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC5008 | 9VEALM48 | 50A9500088 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | PM | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212937
이병밀 | AC2609170060 | RQ2609170061 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 31번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC5008 | 9VEALQ57 | 50A9500090 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212938
이병밀 | AC2609170061 | RQ2609170062 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 출장용 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC5008 | 1VSAVE38 | 50A9500091 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212939
이병밀 | AC2609170062 | RQ2609170063 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 1번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ132 | 50A9500093 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212940
이병밀 | AC2609170063 | RQ2609170064 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 2번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ133 | 50A9500094 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212941
이병밀 | AC2609170064 | RQ2609170065 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 3번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ134 | 50A9500095 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212942
이병밀 | AC2609170065 | RQ2609170066 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 4번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ135 | 50A9500096 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212943
이병밀 | AC2609170066 | RQ2609170067 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 5번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ136 | 50A9500097 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212944
이병밀 | AC2609170067 | RQ2609170068 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 6번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ137 | 50A9500098 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212945
이병밀 | AC2609170068 | RQ2609170069 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 7번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ138 | 50A9500099 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212946
이병밀 | AC2609170069 | RQ2609170070 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 8번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ139 | 50A9500100 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212947
이병밀 | AC2609170070 | RQ2609170071 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 9번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ140 | 50A9500101 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212948
이병밀 | AC2609170071 | RQ2609170072 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 10번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAJ141 | 50A9500102 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212949
이병밀 | AC2609170072 | RQ2609170073 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 11번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH817 | 50A9500103 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212950
이병밀 | AC2609170073 | RQ2609170074 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 12번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH818 | 50A9500104 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212951
최승헌 | AC2609170074 | RQ2609170075 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | TSC | 심폐소생술 술기실2 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED | M3535A(MRx) | US00559886 | 50O1100031 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | pm | 1. Self test, 외관 : Pass2. 누설전류 : 가- 0.0uA (5000이하), 나 - 60.0uA (10000uA 이하)3. 접지점검 : 가- 165mOhm (200이하), 나 - 접지점검 Pass4. 가-Recorder 점검(date/time) Pass, 나-battery 점검 Pass, 다-sync 점검 Pass5. Energy 점검 : 가-50J : 51.8J 나- 100J : 101.8J 다-150J : 154.9J 라-200J : 221.7J(15%이내) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212952
이병밀 | AC2609170075 | RQ2609170076 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 13번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH819 | 50A9500105 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212953
이병밀 | AC2609170076 | RQ2609170077 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 14번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH820 | 50A9500106 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212954
최승헌 | AC2609170077 | RQ2609170078 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | TSC | 심폐소생술 술기실1 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T18D139135 | 50O1100061 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | pm | 1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정7. ENERGY TEST 30-29.6 , 100-99.3, 150-152.3, 200-206.28. DATE/TIME 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212955
이병밀 | AC2609170078 | RQ2609170079 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 15번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH821 | 50A9500107 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212956
최승헌 | AC2609170079 | RQ2609170080 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | TSC | 심폐소생술 술기실1 | 장비 | MONITOR, ETCO2 | EMMA | #233268 | 50M1500628 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | pm | 1. Battery Voltage Check : PASS2. Panel Function Test : PASS3. Etco2 수치 확인 : PASS | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212957
이병밀 | AC2609170080 | RQ2609170081 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 16번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH822 | 50A9500108 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212958
이병밀 | AC2609170081 | RQ2609170082 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 17번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH823 | 50A9500109 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212959
이병밀 | AC2609170082 | RQ2609170083 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 19번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH825 | 50A9500111 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212960
이병밀 | AC2609170083 | RQ2609170084 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 18번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH824 | 50A9500110 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212961
이병밀 | AC2609170084 | RQ2609170085 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 20번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH826 | 50A9500112 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212962
이병밀 | AC2609170085 | RQ2609170086 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 21번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH827 | 50A9500113 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212963
이병밀 | AC2609170086 | RQ2609170087 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 22번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH828 | 50A9500114 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212964
이병밀 | AC2609170087 | RQ2609170088 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 23번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH829 | 50A9500115 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212965
이병밀 | AC2609170088 | RQ2609170089 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 24번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH830 | 50A9500116 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212966
이병밀 | AC2609170089 | RQ2609170090 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 25번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH831 | 50A9500117 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212967
이병밀 | AC2609170090 | RQ2609170091 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 26번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH832 | 50A9500118 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212968
이병밀 | AC2609170091 | RQ2609170092 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 27번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH833 | 50A9500119 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212969
이병밀 | AC2609170092 | RQ2609170093 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 28번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH834 | 50A9500120 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212970
이병밀 | AC2609170093 | RQ2609170094 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 29번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH835 | 50A9500121 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212971
이병밀 | AC2609170094 | RQ2609170095 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 30번 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC6008 | 3EDAH836 | 50A9500122 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212972
이병밀 | AC2609170095 | RQ2609170096 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 출장용 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC5008S | 3VSA0DFA | 50A9500123 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212973
이병밀 | AC2609170096 | RQ2609170097 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AKC | 출장용 | 장비 | HEMODIALYSIS MACHINE | FMC5008S | 3VSA0DFB | 50A9500124 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212974
이병밀 | AC2609170097 | RQ2609160030 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AN | 수술실 17 | 장비 | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | FLOW-I | #23558 | 50P1100079 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  | L 무상보증 |  | 업체 설명에 따라 Steam 소독 (121˚C, 15분) 진행 후 재조립 과정에서 Volume reflector Adapter 장착 불가 확인됨. Volume reflector 교체 후 Adapter 정상 장착됨. 소독 후 부품의 변형 의심되어 수리 의뢰 합니다. | 업체 방문점검 결과 이상없음(리포트 첨부) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212975
최승헌 | AC2609170098 | RQ2609170098 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | 12W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007964819 / 20019k60275 | 50M1501363 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 모니터와 체온계 분리됨 | 체온계 나사 체결 완료. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212976
안영재 | AC2609170099 | RQ2609170059 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | OM | 청력검사실 | 장비 | AUDIOMETER, PURE TONE | AURICAL AUD | #3087487 | 50G1300048 |  | N | N | N | N | 부품 오더 | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Rt: M228538, Lt: M228534--> 자극주었을때 오른쪽이 들리다가 안들리다가 끊겨서 들려 수리신청합니다. | Y-cord head phone cable 교체 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 | 0170 | Y-cord head phone cable | 1 | 99000 | 212977
최승헌 | AC2609170100 | RQ2609170102 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | 15W | 병상공용 | 장비 | THORAX DRAINAGE SYSTEM | VARIO | #1824313 | 50M1200394 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  | Y |  |  | Y |  |  | 충전 불량 | Battery 충전 및 작동불가 확인.규격에 맞는 Battery 구입 완료.충,방전 후 정상작동 확인.1. battery charge 상태점검2. 작동시 발생하는 소음 및 외관상태 점검3. 흡인 유량 점검4. 흡인 압 점검5. 최대 음압, Filter Open 시 -3kPa 초과시 필터 교체 요함 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212978
최승헌 | AC2609170101 | RQ2609170101 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | NUE | 정석 시뮬레이션센터 | 비품 | Advanced Veniouncture & injection Arm |  |  | 70A1090073 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 2010년 구입한 교육용 비품으로(정맥주사 실습용) 16년 이상 사용으로, 모형의 혈액 주머니를 포함한 부속 물품 없어 해당 제품 수리 가능 여부 문의 드립니다. | 해당비품 노후 확인.혈액 등 오염 확인.폐기. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212979
최승헌 | AC2609170102 | RQ2609170104 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | 12E | 간호사실 | 비품 | 청진기 |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 청진기 diaphragm 쪽 플라스틱판 없음 | Ring, Membrane 분실.폐기. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212980
최승헌 | AC2609170103 | RQ2609150067 | 2026-09-17 |  |  | BTC | 초음파실2 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM | MACH30 | WD38GT75 | 50L1300070 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 초음파 검사 중 Hardware error massage 발생 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212981
이병밀 | AC2609170104 | RQ2609170106 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | AN | 수술실 12 | 장비 | ANESTHESIA M/C, W/VENTILATOR | FLOW-I | #21031 | 50P1100071 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  | L 무상보증 |  | 멸균 작업후 SCO Test Fail 발생 | 업체 방문하여 예방점검 실시. 기능점검 이상무(첨부 참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212982
김상우 | AC2609170105 | RQ2609170107 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SD |  | 기구 | 2026년 9월 기구연마 의뢰 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | 2026년 9월 기구연마 의뢰 | 2026년 9월 기구연마 의뢰, 중앙공급실 기구류 연마 및 수리 (리포트 첨부) | 0 | 0 |  |  |  | 9008 | 중앙공급실 기구류 연마 및 수리 (외주 정기 보수) | 1 | 1100000 | 212983
김성훈 | AC2609170106 | RQ2609170055 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | OR | GS LC CART | 기구 | ENDO HOOK | 26775UF |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | TIP 끝이 INSULATED 부분이 벗겨져 화상위험이 있습니다. | 코팅 벗겨짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212984
이병밀 | AC2609170107 | RQ2609170103 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | AN | 회복실 7 | 장비 | MONITOR, PATIENT | B40 | SKZ17230003W | 50M1400681 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP line: BP cuff 컨넥터 부위 손상으로 조립안됨 | bp hose connector 2ea 불량으로 교체수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212985
변원봉 | AC2609170108 | RQ2609170105 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | VENTILATOR | NPB-840 | #3512142633 | 50M1500616 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검입니다. | SST,EST PASS 및 테스트 양호<Ventilator 점검 항목>1: PASS(전원alarm), 2: PASS(calibraiton), 3: PASS 500-483-478(Vte,I:E pressure), 4: PASS 10-9.8(PEEP)5: 21/63/99, 6: PASS(I:E ratio) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212986
최승헌 | AC2609170109 | RQ2609170006 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | DM | 피부과 치료실 | 기구 | bishop-Harmon iris forceps |  | 01-4832 |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 팁 휨 | 휘어짐 확인.폐기. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212987
안정수 | AC2609170110 | RQ2609170108 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 5 | NC | 신생아중환자실 | 장비 | VENTILATOR, INFANT, HIGH FREQUENCY | SOPHIE | S0381303025 | 50M1500483 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | sensor 연결 하면 소피 모니터에서 온도가 -9 로 나옴 | 점검결과 temp cable 불량, 신생아중환자실 보유분 확인 후 필요수량 요청토록안내 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212988
변원봉 | AC2609170111 | RQ2609170110 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | SB | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SB21370016 | 50M1501792 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 내립니다 | Battery 동작점검, 각종 cable 등 외관점검, SpO2 check, CO2 check | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212989
김상우 | AC2609170112 | RQ2609170109 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | 9E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181700028 | 50M1500735 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP cuff 측정 안됨. | 점검결과 NIBP Trunk cable 자체 leak 확인, 폐품부속 활용 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212990
이병밀 | AC2609170113 | RQ2609170004 | 2026-09-17 |  |  | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-HQ290 | #2513140 | 50A1200101 | 올림푸스한국 | N | N | N | N | 올림푸스한국 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 에어막힘 | 올림푸스한국 반출수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212991
이병밀 | AC2609170114 | RQ2609170100 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | EGD | 5번 검사실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, EGD | CV-290 외 | #7598496 | 50A1200096 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 장비와 연결된 추가 모니터 검사시 깜박거림(전기적 시술 사용 : 무) | Sub monitor 화면 간헐적으로 꺼지는 증상.DVI 영상분배기 1:2(1번, 2번 적색램프가 꺼져 있는 고장 증상)->DVI 영상분배기 1:2 작동불량으로 법인카드 인터넷구입 교체수리 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | DVI 영상분배기(1:2) | 1 | 39800 | 212992
이병밀 | AC2609180001 | RQ2609180003 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | MA | MA11 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000M | SBH06232381GA | 50M1500354 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | EKG cable 파손 | ECG Trunk cable (GE) 불량으로 교체수리 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0985 | ECG Trunk cable (GE) | 1 | 77000 | 212993
안정수 | AC2609180002 | RQ2609180001 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | EMC | 환자분류소 | 비품 | portable pulse oxymeter |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 산소포화도 측정안됨, 에러뜸 | 점검결과 이상없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212994
최승헌 | AC2609180003 | RQ2609170112 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 12E | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261830 | 50M1500906 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 충전기선 고장으로 기계 충전이 안됩니다. | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)98.76 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.96(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 13.27psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212995
김상우 | AC2609180004 | RQ2609180002 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 10E | 간호사실 | 비품 | 고막체온계 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온이 정상이어도 40도 이상으로 측정됩니다. | 체온 40도 이상 측정 확인ir sensor reconnect 후 10회 이상 test 결과 정상 체온 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212996
안정수 | AC2609180005 | RQ2609170111 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | CCV | 심전도실 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC VU360 | VU224190040SA | 50A1100202 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | limb lead (LL 빨간색)파손으로 새 것 신청합니다. | 의공보유분 LL CLAMP 교체완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212997
안정수 | AC2609180013 | RQ2609180008 | 2026-09-18 |  |  | CCV | 홀터검사실 | 장비 | MONITOR, AMBULATORY BLOOD PRESSURE | TONOPORT V | TONO19070 | 50A1100118 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 커프 연결 부위 흔들림 | connector 연결부 case 파손으로 오더 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213006
김성훈 | AC2609180014 | RQ2609180005 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 4 | OR | 11번방 | 장비 | TABLE, SURGICAL, UNIVERSAL | MOT-3502 | MAT-2018Y-0060 | 50E1600223 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 리모컨 걸이가 고장났습니다. | back case 파손됨고체에폭시 접착수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213007
김성훈 | AC2609180015 | RQ2609180009 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 4 | OR | ns | 비품 | malis tip bayonet |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 팁이 많이 휘어짐 | tip 휘어짐 및 코팅 손상수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213008
김성훈 | AC2609180016 | RQ2609180006 | 2026-09-18 |  |  | OR | UR LAPARO BASIC SET | 기구 | Scissor, Mayo Curved, | Aesculap BC592R |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 실이 잘리지 않아 수리의뢰 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213009
김상우 | AC2609180017 | RQ2609170054 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | AIR CLEARANCE SYSTEM | 토닥이(CAREWAY) | KUST-CAW-032U0 | 50M1501152 |  | Y | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 노후 부품 교체 요청합니다. | Air Hose 2ea 균열 발생, Cart Basket 녹 발생으로 교체 요청9/18 대리점 코러스트 통해 Air Hose 2ea, Cart Basket 1ea 교체 수리 완료추후 메일 확인 후 비용 입력 예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213010
변원봉 | AC2609180018 | RQ2609180004 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 4 | 17E | 병상공용5 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #122613030012 | 50M1500532 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | EKG lead 읽히지 않음 | ECG Simulator 테스트 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213011
김성훈 | AC2609180019 | RQ2609170099 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, SPINAL | #1588 | 19B538434 | 50R1100061 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 장비 이동시 전원이 꺼졌다 켜진 현상이 있었습니다. 점검 부탁드립니다. | 카트 전원케이블 단선수리동영상 저장장치 부팅불량 - 램, 그래픽카드 접점 cleaning 실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213012
김성훈 | AC2609180020 | RQ2609100027 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | OR | 7번방 | 장비 | LIGHT, SURGICAL, GENERAL, LED, HD | HARMONY AIR G5 | #042217039 | 50E1600209 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 2번무영등이 고정되지 않고 위아래로 움직입니다. | light head 텐션조정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213013
김성훈 | AC2609180021 | RQ2609180013 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | OR | 3번방 | 장비 | DIRECT PLACEMENT STIRRUPS | LEVITATOR STIRRUP II | #26060023 / #26060024 | 50E1100050 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 입고장비 점검 | 입고장비 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213014
이병밀 | AC2609180022 | RQ2609180014 | 2026-09-18 |  |  | CM | 기관지경검사실 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY SYSTEM, ENDOSCOPIC | EU-ME2 | #7016171 | 50A1300064 |  | N | N | N | N | 업체 반출점검예정 | 자체 | 무상 | [8 empty] | Radial Probe 초음파 영상이 나오지 않습니다.UM-S20-17SSerial No.7452142 | UM-S20-17S mini probe(S/N:7452142) 불량으로 확인되어 폐품판정예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213015
최승헌 | AC2609180023 | RQ2609180015 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 15W | 병상공용 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, HD, WIFI, BARCODE | MAC 5500 HD | SKJ14251806PA | 50A1100088 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | V1 leadwire 피복 벗겨짐. | leadwire 단선 확인.교체 완료. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0990 | lead wire 26" | 3 | 54000 | 213016
김성훈 | AC2609180024 | RQ2609180012 | 2026-09-18 |  |  | OR | OS수술방 | 장비 | TELESCOPE, 4mm 70도, ARTHRO | UHD4700 | #1284208 | 50R1100066 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | scope 흔들면 검은색 부유물 나타나고 다시 흔들면 사라집니다.. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213017
안정수 | AC2609180025 | RQ2609180017 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | CCV | 심혈관촬영실 내 | 기구 | Long forcep |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Long forcep 마모되어 폐기판정이 필요함( 중앙 공급실 확인함 ) | 마모로 수리불가하여 폐품처리함 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213018
이병밀 | AC2609180026 | RQ2609180019 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | EGD | 소독실 | 장비 | WASHER, ENDOSCOPIC | OER-AW | #2334310 | 50M9100013 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | pm | 전원 작동 상태, 기기 외관 및 기능 상태 점검 이상무. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213121
이병밀 | AC2609180027 | RQ2609180020 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | EGD | 회복실 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | TD-C K4 | UE005610 | 50O1100113 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | pm | <LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE 점검항목> 1. 전원 및 BOOT UP 점검 2. 장비의 외관 및 기능(배터리) 점검 3. Display 점검 4. 소모품 구비 상태 점검 5. USB 저장상태 확인 (USB, 영상 케이블 상태) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213122
이병밀 | AC2609180028 | RQ2609180021 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | EGD | 5번검사실 | 장비 | PUMP, FLUSHING | OFP2 | #22219167 | 50A2200074 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | pm | 외관 점검, Foot switch, roller 상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213123
이병밀 | AC2609200001 | RQ2609200006 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-H290 | #2513241 | 50A1200103 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 |  |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | 내시경 39대 PM | 정기 보수 비용 대표 반영 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9043 | EGD, 올림푸스내시경 39대 정기 보수 | 1 | 9843649 | 213113
이병밀 | AC2609200002 | RQ2609200007 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | CM | 기관지경검사실 | 장비 | BRONCHOSCOPE, ELECTRONIC, THERAPY | BF-1T260 | #2613164 | 50A1300055 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 |  |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | 내시경 9대 PM | 정기 보수 비용 대표 반영 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9045 | CM, 올림푸스내시경 9대 외주정기 보수 | 1 | 1829227 | 213114
이병밀 | AC2609200003 | RQ2609200008 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-H290 | #2402485 | 50A1200093 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213115
이병밀 | AC2609200004 | RQ2609200009 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-H290 | #2513057 | 50A1200102 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213116
이병밀 | AC2609200005 | RQ2609200010 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 5번 검사실 | 장비 | DUODENOSCOPE, ELECTRONIC | TJF-260V | #2824320 | 50A1200119 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213117
이병밀 | AC2609200006 | RQ2609200011 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | CF-H290L | #2840852 | 50A1200120 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213118
이병밀 | AC2609200007 | RQ2609200012 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC, THERAPEUTIC | GIF-H290T | #2302861 | 50A1200164 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213119
이병밀 | AC2609200008 | RQ2609200013 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0 | EGD | 공용 | 장비 | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | CF-HQ290L | #2555978 | 50A1200176 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 전반적인 기능 및 작동상태 점검 이상무(첨부참조) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213120
안정수 | AC2609210001 | RQ2609210001 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | EMC | 성인응급실 | 비품 | Thermoscan | IRT6030 |  | 70A2095663 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 안켜짐 | 수리불가하여 폐품처리함 LOT09321 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213019
최승헌 | AC2609210002 | RQ2609200004 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11E | 동11 | 비품 | 고막체온계 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 켰을 때 화면 깜빡임 반복적이며 작동하지 않음 배터리 교체 해도 동일 증상 관찰됨. | IR Sensor 재 장착 후 정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213024
최승헌 | AC2609210003 | RQ2609180018 | 2026-09-21 |  |  | 11W | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261968 | 50M1500944 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 버튼 잘 안눌림 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213027
최승헌 | AC2609210004 | RQ2609190002 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | 서11병동 | 비품 | NEBULIZER |  |  | 70A2094010 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 버튼 안눌림 | Nebulizer Switch 교체 및 내부 Cleaing 완료.정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213028
최승헌 | AC2609210005 | RQ2609210008 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 7 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008094819 / 19319k61593 | 50M1501376 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213030
최승헌 | AC2609210006 | RQ2609190001 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | 서11 | 비품 | 네뷸라이져 |  |  | 70A2096245 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 필터 마개가 nebulizer 기계랑 안 맞고 빠짐 | filter 노후로 해당증상 발생.새 filter 교체 권고드림.장비 이상없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213032
최승헌 | AC2609210007 | RQ2609210007 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 5 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008124819 / 19919k60185 | 50M1501379 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213033
최승헌 | AC2609210008 | RQ2609210006 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 4 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008134819 / 00820k60278 | 50M1501380 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213036
최승헌 | AC2609210009 | RQ2609210005 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 3 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008814819 / 20019k60193 | 50M1501446 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213039
최승헌 | AC2609210010 | RQ2609210004 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 2 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008114819 / 20119k60267 | 50M1501378 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213041
최승헌 | AC2609210011 | RQ2609210003 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | V/S 1 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100008074819 / 17520k60590 | 50M1501374 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | pm | 외관점검(충전기, 바코드리더, SpO2 sensor, NIBP hose, 체온계, 카트 상태), 연동상태 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213043
최승헌 | AC2609210012 | RQ2609210002 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 11W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT | M30 | #435181800062 | 50M1501060 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 이관받은 장비로 자산 스티커에 EMC 기재되어 있음. 자산스티커 교환 필요함. | 1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heart rate 점검 : pass4. 누설전류 점검 : pass5. 접지저항 점검 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 : n/a System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213045
변원봉 | AC2609210013 | RQ2609210009 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | 17E | 병상공용 | 장비 | OXIMETER, PULSE | NBSPMS | MBB1510831 | 50M2500470 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 센싱 안됨. | Extension cable 교체 및 테스트 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213046
최승헌 | AC2609210014 | RQ2609190003 | 2026-09-21 |  |  | 12W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #122613080005 | 50M1500558 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 바코드 안찍힘, 연동 자주끊김 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213048
최승헌 | AC2609210015 | RQ2609200003 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 15E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181800072 | 50M1501063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP cuff 헐거움(BP cuff 만 내리겠습니다. ) | Cuff 노후 확인.교체 완료. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0018 | Cuff, NIBP(한줄) | 1 | 10000 | 213049
최승헌 | AC2609210016 | RQ2609190005 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 15W | 서15 | 비품 | 체온계 | 체온계 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온계 작동안함 화면만 켜짐 | 장비 지속적으로 해당증상 발생.lot no. 01024폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213050
안정수 | AC2609210017 | RQ2609210010 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | ULTRASONOGRAPHY, ECHO, PORTABLE | VIVID Q | 030343VQ | 50A1100094 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 꺼짐 증상 | 점검결과 충전 및 배터리 이상없음디스플레이 힌지파손으로 디스플레이 아웃되는증상있어재고정실시 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213051
김상우 | AC2609210018 | RQ2609200002 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 8E | 동8병동 | 비품 | THERMOSCAN | IRT-6030 |  | 70A2095420 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온 높게 측정됨. | 체온 38도 이상 측정 확인ir sensor reconnect 후 10회 이상 test 결과 정상 체온 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213052
김상우 | AC2609210019 | RQ2609200001 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253062 | 50M1500951 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 펌프 충전기 피복 벗겨짐, 충전안됨기기 작동오류 | 충전 어답터 접촉불량 확인, 보유분 교체 수리 완료 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)97.26 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 4.73(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.88psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213053
김성훈 | AC2609210020 | RQ2609210014 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111225186 | 50E1600184 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece에 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213054
김성훈 | AC2609210021 | RQ2609210015 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111637047 | 50E1600206 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece에 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213055
김성훈 | AC2609210022 | RQ2609210016 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111636018 | 50E1600207 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece에 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213056
김성훈 | AC2609210023 | RQ2609210017 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 16번방 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111815111 | 50E1600214 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213057
김성훈 | AC2609210024 | RQ2609210019 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | LASER UNIT, KTP | QUANTA D-8 | DNL1068-0324 | 50E1700023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. emergency 버튼 및 인터락 키, 보안키 작동 확인 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213058
김성훈 | AC2609210025 | RQ2609210020 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 장비보관실 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR | CUSA EXCEL 9 | HGG2100504IE | 50E1300018 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1) 전원플러그와 장비의 연결 상태 확인2) Handpiece와 장비 Console 연결 상태 확인3) 전원 Pannel LED 작동여부 확인 4) TEST 버튼 작동여부 확인 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213059
김성훈 | AC2609210026 | RQ2609210021 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 8번방 | 장비 | COAGULATOR, BIPOLAR | CMC V | #180247/RR1481 | 50E1400033 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 3. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213060
김성훈 | AC2609210027 | RQ2609210022 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | CS 장비보관실 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111222921 | 50E1600183 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece에 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213061
김성훈 | AC2609210028 | RQ2609210024 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR |  | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, VESSEL SEALING | FT10 | T6B04058DW | 50E1600264 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. Leakage 점검 - 환자쪽으로 흐르는 Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213062
김성훈 | AC2609210029 | RQ2609210025 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 12번방 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, VESSEL SEALING | FT10 | T9C31291DX | 50E1100031 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. Leakage 점검 - 환자쪽으로 흐르는 Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213063
김성훈 | AC2609210030 | RQ2609210026 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 1번방 | 장비 | ULTRASONIC SURGICAL UNIT | HARMONIC GEN11 | #1111815108 | 50E1600215 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Foot switch의 port 1, 2에서 모두 정상 작동하는지 확인Handpiece에 점검Display 확인Power plug, cable 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213064
김성훈 | AC2609210031 | RQ2609210027 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT | FORCE FX | F9E63788A | 50E1600177 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. Leakage 점검 - 환자쪽으로 흐르는 Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213065
김성훈 | AC2609210032 | RQ2609210028 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 외복도 장비보관실 | 장비 | X-RAY UNIT, C-ARM, MOBILE, DIGITAL | OEC ELITE CFD | FAXXTE00589 | 50L1100120 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 에러메세지 확인 2. 기계적인 기능 점검3 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. Image Check 및 Cable상태 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213066
김성훈 | AC2609210033 | RQ2609210029 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | OS장비보관실 | 장비 | TOURNIQUET, AIR, DUAL | 2X500AIR | #0074 | 50E1400046 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 가. 커프와 연결 후 누수현상이 있는지 점검나. 압력게이지와 압력계의 수치 일치여부 점검다. 타이머 정상작동 여부 점검라. 'Deplate' 버튼 정상작동 여부 점검마. 압력 노브가 정상적으로 시계방향으로 돌아가는지 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213067
김성훈 | AC2609210034 | RQ2609210032 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 5번방 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, HD | 22201011U1 외 | TV837190-H(Head) | 50I1200015 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 영상상태점검.모니터점검Light source 점검스위치 작동점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213068
김성훈 | AC2609210035 | RQ2609210034 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 골조직은행 조직보관실 | 장비 | FREEZER, DEEP | #8525 | 87852-329 | 50N1550001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 의료장비 점검 지침서에의거 점검 온도 graph 점검door sealing 점검alarm 점검display 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213069
김성훈 | AC2609210036 | RQ2609210035 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 11번방 | 장비 | PNEUMATIC, MIDAS LEGEND SET, OS | PM800 | P31256409 | 50R1100085 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. Power 점검 2. Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213070
안정수 | AC2609210037 | RQ2609210031 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCV | 심전도실 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, HD, HI-RES, WIFI, BARCODE | MAC 5500 HD | SKJ18270017PA | 50A1100129 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Limb lead LA (검정색) 파손으로 교체 원합니다 | limb clamp 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213071
김성훈 | AC2609210038 | RQ2609210036 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11017831 | 50R2100205 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | scope 작동상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213072
김성훈 | AC2609210039 | RQ2609210037 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11113825 | 50R2100206 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | scope 작동상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213073
김성훈 | AC2609210040 | RQ2609210038 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #10957388 | 50R2100207 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | scope 작동상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213074
김성훈 | AC2609210041 | RQ2609210039 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11005442 | 50R2100208 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비저먹ㅁ | 작동상태 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213075
김성훈 | AC2609210042 | RQ2609210040 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ELECTRO SURGICAL UNIT, VESSEL SEALING | FORCE TRIAD | T8J8758E | 50E1100015 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 출력점검 - 주로 사용되는 출력 위주로 출력 점검(최대출력 포함) 2. Leakage 점검 - 환자쪽으로 흐르는 Leakage 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213076
이병밀 | AC2609210043 | RQ2609210033 | 2026-09-21 |  |  | AN | 수술실 2 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ NMT | CARESCAPE B650 | STF22440061HA | 50M1501857 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 집게 기능을 하지 못함 | spo2 sensor 고장으로 작동불량.구입하여 교체예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213077
김성훈 | AC2609210044 | RQ2609210041 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | CS 장비보관실 | 장비 | SLUSH MACHINE | TAYLOR 20 | J9037940 | 50Q1100021 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 예방점검 지침서에 의거 장비 점검 실시.장비 전원 케이블 상태 점검.전원 Ground 점검 이상 무.기기 작동 점검 : 작동상 이상 없음. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213078
김상우 | AC2609210045 | RQ2609210042 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | EN | 치료실(중앙) | 장비 | EYES MOVEMENT RECORDER SYSTEM, VIDEO | EASY-EYES 2 | SLM-E10021 | 50G1400009 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 노트북 키보드 불량 | 방문점검결과 키패드 자체 불량, 외부 유선 키보드 연결 사용 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213079
김상우 | AC2609210046 | RQ2609210043 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | PH | 병동약국 | 장비 | PACKING MACHINE, MEDICINE, POWDER, AUTO | YS-TWIN-R93V | HTR51030 | 50M1150043 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 용법코드 변경 요청 | t1~t24, MD, MN 용법코드 추가 요청(1층 용법 동일) 대리점 유야마코리아 통해 원격 변경 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213080
김성훈 | AC2609210048 | RQ2609210044 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 5번방 | 장비 | TELESCOPE, 5MM 0도 | 26046AA | 120M6T | 50M1400318 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 외관점검양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213082
안정수 | AC2609210049 | RQ2609210045 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCV | 심전도실 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC VU360 | VU224190040SA | 50A1100202 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | clamp 파손 | clamp 파손으로 1set 교체 완료. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 1000 | Limb Clamp Electrode(4EA) | 1 | 77000 | 213083
안정수 | AC2609210050 | RQ2609210046 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCV |  | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING | M2 | BA26F000056 | 50O1100939 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 신규장비 도입 | 신규장비 도입 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213084
안정수 | AC2609210051 | RQ2609210047 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCV |  | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING | M2 | BA26F000057 | 50O1100940 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 신규장비 도입 | 신규장비 도입 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213085
김성훈 | AC2609210052 | RQ2609210011 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | OR | cs) extra | 기구 | hook bovie suction tip | 37370DL |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | TIP 끝을 감싸서 보호하는 부분에 구멍이 뚫리고 찢어져 수리 의뢰합니다. | tip부분 피복 벗겨짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213086
김성훈 | AC2609210053 | RQ2609180016 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | OR | GS lc cart | 기구 | endo needle holder(Lt) | 26173kL |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 핸들의 연결부위가 빠짐 | 핸들 고정나사 분실 및 locking 부분 휘어짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213087
김성훈 | AC2609210054 | RQ2609210023 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | OR | 2Rm basic C | 기구 | hook skin 2-prong |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 끝이 부러지고 휘어짐 | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213088
안정수 | AC2609210055 | RQ2609210030 | 2026-09-21 |  |  | HP | 내시경실 | 장비 | CO2 REGULATION UNIT | ENDOCO2 PRO-500 | CP2206090451 | 50A1200154 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 기계와 가스통과 연결된 줄에서 누수증상 있음 | 메탈라인 연결부 leak로 부품오더 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213089
김성훈 | AC2609210056 | RQ2609180011 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | OR | 포장실 | 장비 | STERILIZER, STEAM, LARGE #2 | GSS67H10 | BAA100636 | 50M1100181 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  | L 무상보증 |  | 멸균기 문이 안열립니다.open door 눌렀을때 Door not unlocked라고 뜹니다 | pilot valve 뒤편 compressed air filter에 물이차있어 제거 후 정상작동장비점검 실시 1. 도어 점검, 프린터 점검 2. LEAK RATE TEST 수행 3. 도어 가스켓 확인 및 필요시 교체 4. 센서류 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213090
이병밀 | AC2609210057 | RQ2609210049 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | AN | 회복실 | 비품 | 고막체온계 | THERMOSCAN |  | 70A2095882 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 전원 키면 깜빡깜빡 거리며 작동 안 됨. | 고막체온계 계속깜박거리는 증상으로 점검결과 Main board 고장으로 수리불가 폐품판정(L/N:17125) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213091
안정수 | AC2609210058 | RQ2609210048 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | EMC | 중증응급구역 | 비품 | B.Braun 충전기 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 충전 코드 휨 | 휨 수리완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213092
김성훈 | AC2609210059 | RQ2609210060 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CPB | 수술실 10 | 장비 | CENTRIFUGAL PUMP FOR HEART-LUNG M/C | CP5 | #60E14324 | 50E1200046 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | Battery test 정상기능점검 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213093
김성훈 | AC2609210060 | RQ2609210061 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CPB | 수술실 10 | 장비 | HEART-LUNG M/C | S5 | 48E07448 | 50E1200045 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 장비점검 | 1. 롤러펌프 점검 2. 각종 센서,모듈 점검 3. 작동시 발생하는 소음 및 외관 상태 점검. 4. 전원부 스위치 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213094
김성훈 | AC2609210061 | RQ2609210059 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | OR | 21번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11136120 | 50R2100213 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 수술 중 비디오 인식 안 됨 | scope 교체s/n #11121042 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213095
이병밀 | AC2609210062 | RQ2609210018 | 2026-09-21 |  |  | EGD | 5번방 | 비품 | 납안경 | EC-10XRAY |  | 70A2110554 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 고글의 코 지지대가 분실됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213096
김성훈 | AC2609210063 | RQ2609210058 | 2026-09-21 |  |  | OR | OS PEDIATRIC B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-06 | SDO250 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213097
김성훈 | AC2609210064 | RQ2609210057 | 2026-09-21 |  |  | OR | OS PEDIATRIC B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-05 | SDO249 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213098
김성훈 | AC2609210065 | RQ2609210056 | 2026-09-21 |  |  | OR | OS PEDIATRIC B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-04 | SDO248 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213099
김성훈 | AC2609210066 | RQ2609210055 | 2026-09-21 |  |  | OR | OS PEDIATRIC B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-03 | SDO247 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213100
김성훈 | AC2609210067 | RQ2609210054 | 2026-09-21 |  |  | OR | OS PEDIATRIC B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-02 | SDO246 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213101
김성훈 | AC2609210068 | RQ2609210053 | 2026-09-21 |  |  | OR | HAND EXTRA B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-05 | SDO249 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤. 연마 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213102
김성훈 | AC2609210069 | RQ2609210052 | 2026-09-21 |  |  | OR | HAND EXTRA B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-04 | SDO248 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤 연마 부탁드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213103
김성훈 | AC2609210070 | RQ2609210051 | 2026-09-21 |  |  | OR | HAND EXTRA B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-03 | SDO247 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤 연마 부탁드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213104
김성훈 | AC2609210071 | RQ2609210050 | 2026-09-21 |  |  | OR | HAND EXTRA B SET | 기구 | Osteotome, hoke | Zimmer | 00-0852-000-02 | SDO246 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날 무딤 연마 부탁드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213105
김상우 | AC2609210072 | RQ2609210062 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | 8E | 병상공용 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING, CPR ASSIST | TEC-5631 | #17143, 01325 | 50O1100123 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 | 의공점검 (누설 등 추가 요망)1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정상7. ENERGY TEST 30-29.6 , 100-98.8, 150-148.2, 200-197.68. DATE/TIME 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213106
변원봉 | AC2609210073 | RQ2609210063 | 2026-09-21 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #297602 | 50M1500970 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 밑에 부분 튀어나와서 수리 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213107
변원봉 | AC2609210074 | RQ2609210064 | 2026-09-21 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #288900 | 50M1500971 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 버튼 작동이 안되어서 수리 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213108
최승헌 | AC2609210075 | RQ2609210066 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | CCU | 병상공용 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T17H138376 | 50O1100066 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | 예방점검 부탁드립니다. | 1. 외관점검 양호 (파손, 청결, 구성품누락)2. POWER TEST 정상3. ECG TEST 정상4. HR ALARM TEST 정상5. SYNC TEST 정상6. BATTERY TEST 정상7. ENERGY TEST 30-28.1 , 100-98.6, 150-149.2, 200-208.68. DATE/TIME 변경 완료. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213109
김성훈 | AC2609210076 | RQ2609210068 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | RD | RD 주사실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | VM6 | US72012636 | 50M1400532 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | BP cuff 노후 교체 | cuff 노후교체 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0018 | Cuff, NIBP(한줄) | 1 | 10000 | 213110
김상우 | AC2609210077 | RQ2609210069 | 2026-09-21 |  |  | PH | 약품창고 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY | NPH-1407L | H1407120103-1 | 50N2550415 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 콤프레샤 불량 | 9/20 일요일 오후 7시경 온도 이탈 알람 콜시스템 동작9/21 월요일 오전 8시 내부 온도 35도, 냉기 전혀 없는 상태방문 점검결과 콤프레샤 불량 확인되어 3자업체 대명냉동 통해 대체 냉장고 설치, 본원 냉장고 반출 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213111
안영재 | AC2609210078 | RQ2609210070 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | NM | 체외검사실 | 장비 | COUNTER SYSTEM, GAMMA, AUTOMATIC | GAMMA PRO | KAI-GP-22921903110 | 50L3500001 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | syringe sensor 오작동 | syringe sensor position 조정 후 테스트 정상(유정메디텍) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213112
김성훈 | AC2609210079 | RQ2609220042 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | RO | 제2치료실 | 장비 | IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY, #2 | VITALBEAM | #3341 | 50L1100092 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | target I/L | Customer reported ACC MNT & Electron applicator fault.- Traveled to site.- Tested Install ACC MNT & CONE, but issue happened again.- Waiting for treatment finish.- Checked POD, Code reader & INT MNT pcb. but couldn't find issue.- Replaced Accessory mount assy with known good one.- Test passed.- Will monitor.[Installed Part]88930009, ACCESSORY MOUNT ASSY, 1EAProduct > Replaced Part | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213182
김성훈 | AC2609210080 | RQ2609210079 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | RD | CT촬영실 3 | 장비 | CT SCANNER, 256 CHANNEL | REVOLUTION CT | REVVX1700049CN | 50L1100088 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 유상 | Y |  | Y |  |  |  | M 정기보수 |  | pm | 첨부참조 | 0 | 0 | ㄱ 대리점 수리 |  |  | 9066 | 50L1100088 외주 정기보수 | 1 | 24000000 | 213184
최승헌 | AC2609220001 | RQ2609220001 | 2026-09-22 |  |  | 16E | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #911702 | 50M1501964 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 예방정검 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213124
최승헌 | AC2609220002 | RQ2609210075 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | 11W | 모니터 9 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #132412050003 | 50M2500488 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 충전 안 됨. | power cable 이상없음.정상충전 확인.1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heart rate 점검 : pass4. 누설전류 점검 : pass5. 접지저항 점검 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 : n/a System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213125
최승헌 | AC2609220003 | RQ2609220002 | 2026-09-22 |  |  | 11W | 치료실 | 비품 | Suction 9 번 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | pvc line 연결하는 cennector 분실 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213126
김상우 | AC2609220004 | RQ2609210076 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | 10W | 간호스테이션 | 장비 | MONITOR, 8CH TELEMETRY, PAITENT | MX40 | 2UA7392DX5 | 50M1500803 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | electrode 교체하여도 S lead off 지속되어 lead wire 교체요청 | TELEMETRY LEADWIRE 접촉불량, 보유분 지급 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0981 | Philips Telemetry ECG CABLE, Snap | 1 | 154000 | 213127
변원봉 | AC2609220005 | RQ2609210078 | 2026-09-22 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #288900 | 50M1500971 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | setting 만큼 주입되는지 점검 요청합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213128
변원봉 | AC2609220006 | RQ2609210073 | 2026-09-22 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SF17150881 | 50M1501041 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 예방점검 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213129
안영재 | AC2609220007 | RQ2609220003 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | IIA |  | 비품 | 체온계 |  |  | 70A2095904 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 체온 높게 측정됨 | 체온 높게 측정됨 확인, 수리 불가 lot : 06625 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213130
변원봉 | AC2609220008 | RQ2609210072 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | AIR CLEARANCE SYSTEM | 토닥이(CAREWAY) | KUST-CAW-016U0 | 50M1500744 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 조끼 연결 부위 분리됨.현재 테이프로 감겨 있음. | AIR CLEARANCE SYSTEM 호스 에폭시 보수토닥이 점검Cart 각 부분 고정상태, Wheel 작동, 본체 고정상태 점검.전원 On/Off 작동 확인.Display 확인.조작버튼 확인.Start, Stop 확인.동작 상태 확인.외관 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213131
변원봉 | AC2609220009 | RQ2609210074 | 2026-09-22 |  |  | SB | 병상공용 (20-지출비용-1008) | 장비 | VENTILATOR, PORTABLE FOR MRI | EAGLE II | AY20C010158 | 50M1501513 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | O2 supply higg pressure 알람 울림.여러번 같은 사유로 수리 의뢰한 상태입니다.확인 부탁드립니다. | 메디오션 재점검 요청 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213132
변원봉 | AC2609220010 | RQ2609220007 | 2026-09-22 |  |  | CP | 임상화학검사실 | 비품 | Pipett Aid | Easypet 3 incl. Power Supply, Wallholder |  | 70A2150813 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전기 고장 (접촉 불량)으로 충전되지 않음 | ? | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213133
김성훈 | AC2609220011 | RQ2609210067 | 2026-09-22 |  |  | OR | Lid A | 기구 | scissor, tenotomy westcott | k4-3004 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날이 안들어 수리의뢰합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213134
김성훈 | AC2609220012 | RQ2609210065 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | OR | 2Rm Basic D | 기구 | Forcep, Adson Tissue Standard 1*2 Teeth, | 30-4218 |  | 30-4218 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | tip 부러짐 | tip 부러짐. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213135
변원봉 | AC2609220013 | RQ2609220008 | 2026-09-22 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SB21370016 | 50M1501792 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 점검 재요청드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213136
안정수 | AC2609220014 | RQ2609220009 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | MONITOR, CARDIAC OUTPUT | HEM1 | #13844479 | 50P2300001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 기능 및 외관, 연동 점검결과 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213137
안정수 | AC2609220015 | RQ2609220010 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #706693 | 50M1501564 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery)5-가. 평균 주입 속도 : 1)PASS (ml/h) 2) - (ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1)PASS (ml) 2) - (ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : System test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213140
안정수 | AC2609220016 | RQ2609220011 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 접수 | 장비 | BLOOD PRESSURE MONITOR, AUTO | BPBIO320 | B81702072 | 50M1400692 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | NIBP ANALYZER TEST PASS특이사항 없음 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213141
안정수 | AC2609220017 | RQ2609220012 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 기립경사도검사실 | 장비 | TABLE, TILTING, ELECTRIC | GO-9000 | GO90-230818-01 | 50J1300071 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | TILTING 및 버튼 기능, 외관점검결과 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213142
안정수 | AC2609220018 | RQ2609220013 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | PACEMAKER, EXTERNAL | #5346 | PAL009942P | 50A1100002 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Inspection. 특이 사항 없음. Battery 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213143
안정수 | AC2609220019 | RQ2609220014 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | CORONARY ANALYZER DOPPLER UNIT | RADI ANALYZER | 0700M | 50A1100045 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 확인. 각종 CONNECTOR 상태 확인. DISPLAY 상태 확인. 상태 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213144
안정수 | AC2609220020 | RQ2609220015 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | PACEMAKER, EXTERNAL, DUAL | #5392 | DJH028659P | 50A1100119 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Cable, battery, display 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213145
안정수 | AC2609220021 | RQ2609220016 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | PACEMAKER, EXTERNAL, DUAL | #5392 | DJH028660P | 50A1100120 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Cable, battery, display 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213146
안정수 | AC2609220022 | RQ2609220017 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | PACEMAKER, EXTERNAL, DUAL | #5392 | DJH051083P | 50A2100086 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Cable, battery, display 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213147
안정수 | AC2609220023 | RQ2609220018 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | PACEMAKER, EXTERNAL, DUAL | #5392 | DJH053208P | 50A2100087 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | Cable, battery, display 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213148
안정수 | AC2609220024 | RQ2609220019 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 심장혈관촬영실 | 장비 | EP MONITORING SYSTEM, MACLAB | MACLAB IT | SH915025227TA | 50A2100075 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | SIMULATOR TEST OK. 각종 LEADWIRE 상태 확인. Booting, PC, Monitor 점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213149
안정수 | AC2609220025 | RQ2609220020 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8702498F | 50A1100100 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213150
안정수 | AC2609220026 | RQ2609220021 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8702505F | 50A1100102 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213151
안정수 | AC2609220027 | RQ2609220022 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8704678F | 50A1100105 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213152
안정수 | AC2609220028 | RQ2609220023 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8704679F | 50A1100106 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213153
안정수 | AC2609220029 | RQ2609220024 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8704680F | 50A1100107 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213154
안정수 | AC2609220030 | RQ2609220025 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8704681F | 50A1100108 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213155
안정수 | AC2609220031 | RQ2609220026 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER | SEER LIGHT EXTEND | P8704682F | 50A1100109 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213156
안정수 | AC2609220032 | RQ2609220027 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332294 | 50A1100193 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213157
안정수 | AC2609220033 | RQ2609220028 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332295 | 50A1100194 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213158
안정수 | AC2609220034 | RQ2609220029 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332293 | 50A1100195 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213159
안정수 | AC2609220035 | RQ2609220030 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332660 | 50A1100196 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213160
안정수 | AC2609220036 | RQ2609220031 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332850 | 50A1100197 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213161
안정수 | AC2609220037 | RQ2609220032 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332851 | 50A1100198 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213162
안정수 | AC2609220038 | RQ2609220033 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332855 | 50A1100199 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213163
안정수 | AC2609220039 | RQ2609220034 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCV | 홀터검사실 | 장비 | HOLTER RECORDER, 24HR | SEER 1000 | #3912332856 | 50A1100200 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 점검(battery, leadwire, pouch), 기존 검사 이력 점검, Interface 점검 양호 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213164
김상우 | AC2609220040 | RQ2609210071 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | 9W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181900147 | 50M1501197 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 모니터 바구니 노후(녹슴)로 인해 교체 요청합니다. | Cart basket 녹 발생 및 파손으로 보유분 교체 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213165
변원봉 | AC2609220041 | RQ2609210013 | 2026-09-22 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY MACHINE | PRISMAFLEX | PA12678 | 50A1500041 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 저울알람으로 사용 2.5시간만에 기계 멈춤 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213166
안정수 | AC2609220042 | RQ2609220006 | 2026-09-22 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | INTELLICUFF | #13744 | 50M1501915 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 전원 안켜짐 | 배터리불량으로 AA충전지구입 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213167
안정수 | AC2609220043 | RQ2609220004 | 2026-09-22 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | INTELLICUFF | #14222 | 50M1502123 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 전원 켜졌다가 바로 꺼짐 | 배터리불량으로 AA충전지구입 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213168
안정수 | AC2609220044 | RQ2609220005 | 2026-09-22 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | CUFF PRESSURE CONTROLLER, AUTO | INTELLICUFF | #4938 | 50M1501581 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 | [8 empty] | 전원은 켜지는데 삐소리 지속됨. | 배터리불량으로 AA충전지구입 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | A 인터넷 |  | AA 충전지 (20EA) | 1 | 83500 | 213169
변원봉 | AC2609220045 | RQ2609220035 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | SB | 병상공용 | 장비 | VENTILATOR | NPB-840 | #3512162794 | 50M1500694 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | O2 Wall 에 연결하는 O2 다이얼부위 파손됨. | O2 outlet 커넥터 바닥찍힘 손상, 의공보유분 교체 (이동 시 주의요망) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213170
김성훈 | AC2609220046 | RQ2609220036 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | OR | GS)laparoscopy cart | 기구 | endo handle | 33121 |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 조립이 되지 않습니다. | 결합부위 마모. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213171
이병밀 | AC2609220047 | RQ2609220040 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | MA | MA05 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000M | SBH06292559GA | 50M1500350 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | EKG cable 라인 피복 벗겨짐. | ECG 3lead wire (GE) 불량으로 교체수리 | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0986 | ECG 3lead wire (GE) | 1 | 55000 | 213172
변원봉 | AC2609220053 | RQ2609180010 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | AMC2 | 진료실 | 비품 | THERMOSCAN | IRT-6520 | 3725 | 70A2093526 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 접촉불량, 온도 측정이 안됩니다. | 고막체온계 센서불량으로 폐부속 활용 수리 [비용절감 \50,000] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213178
김성훈 | AC2609220054 | RQ2609220039 | 2026-09-22 |  |  | RD |  | 비품 | [5 empty] | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 모니터링용 BP cuff 가 새는지 측정이 안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213179
안정수 | AC2609220055 | RQ2609200005 | 2026-09-22 |  |  | NC | 신생아중환자실 | 장비 | INCUBATOR, INFANT, W/ WARMER | GIRAFFE OMNIBED | HDGS50210 | 50C1200099 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | air probe failure 뜸 | air probe failure alarm 확인2개 센서값 0.5이상 차이발생시 알람발생 (adt 24.86, act 22.99)air probe 불량으로 오더 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213180
김성훈 | AC2609220056 | RQ2609220043 | 2026-09-22 |  |  | OR | 5번방 | 장비 | TABLE, SURGICAL, UNIVERSAL | MOT-3502 | MAT-20152-0007 | 50E1600191 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | lithotomy bar 다리고정하는 밸크로부분 봉합이 뜯어져 다리고정이 어렵습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213185
김성훈 | AC2609220057 | RQ2609220037 | 2026-09-22 |  |  | OR | 수술실 공용 | 장비 | PNEUMATIC, N2 LINE SET (OR 전체) | NONE | #081202 외 | 50R2100039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | line 샙니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213186
안영재 | AC2609220058 | RQ2609220044 | 2026-09-22 |  |  | NM | PET센터 심장부하검사실 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T18A138996 | 50O1100062 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 점검일자 만료 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213187
최승헌 | AC2609220059 | RQ2609220046 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCC | 암센터 | 장비 | MONITOR, PATIENT | M30 | #435181900212 | 50M1501240 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 혈압 체크 불가 | cuff, y connector 교체 완료.정상작동 확인. | 1 | 0 | ㄷ 자체 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0018 | Cuff, NIBP(한줄) | 1 | 10000 | 213188
최승헌 | AC2609220059 | RQ2609220046 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CCC | 암센터 | 장비 | MONITOR, PATIENT | M30 | #435181900212 | 50M1501240 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 혈압 체크 불가 | cuff, y connector 교체 완료.정상작동 확인. | 1 | 0 | ㄴ 3자 수리 | 3 동일규격저가품 | C 전문업체 | 0988 | Y-Connector | 2 | 14600 | 213188
최승헌 | AC2609220060 | RQ2609210012 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | DT | 1-1 | 장비 | DENTAL UNIT W/CHAIR | SINIUS | #100779 | 50K2100006 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 발판 건전지 교체 부탁드립니다. | battery 교체 완료.정상작동 확인. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213189
안영재 | AC2609220061 | RQ2609220048 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | NM | 체외검사실 | 장비 | LIQUID HANDLING SYSTEM W/BARCODE | DS-8150 | MDS01P0044 | 50N9150005 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  | L 무상보증 |  | 니들 포지션 에러 | 니들 정렬 및 소모품 상태확인니들 포지션 확인 및 조정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213190
최승헌 | AC2609220062 | RQ2609220038 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | HO | 접수 | 장비 | METER, WEIGHT & HEIGHT, AUTO, W/ EMR | BSM 330 | #361600884 | 50M1400663 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 유상 |  |  |  | Y | Y |  |  |  | 신장체중측정 연동 모니터 데이터 연동되지않고 재부팅 로딩 지속. | 지속적으로 꺼지고 부팅 매우느림.tablet pc 교체 완료.정상연동 확인. | 0 | 1 | ㄷ 자체 수리 | 2 중고 | A 인터넷 |  | tablet pc | 1 | 150000 | 213191
이병밀 | AC2609220063 | RQ2609220052 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CFUN | 자율신경검사실 | 장비 | AUTONOMIC FUNCTION TEST SYSTEM | FINAPRES NOVA | FNO230400866 / 5222 | 50D1100032 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 무상보증기간 종료전 기능점검 이상무. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213194
이병밀 | AC2609220064 | RQ2609220053 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | CFUN | 자율신경검사실 | 장비 | TABLE, TILTING, ELECTRIC | R3-3 | R3-3230701 | 50D2100003 |  | N | N | N | Y |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | pm | 무상보증기간 종료전 기능점검 이상무. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213195
최승헌 | AC2609220065 | RQ2609220047 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | TSC | 통합술기실 | 비품 | 노인 전신형 모형 |  |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 오른쪽 어깨 균열 | 노인 전신형 모형 오른쪽 어깨 균열부분 고체에폭시로 보수 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213215
김성훈 | AC2609230001 | RQ2609230001 | 2026-09-23 |  |  | EB | 병상공용 | 장비 | AIR CLEARANCE SYSTEM | 토닥이(CAREWAY) | KUST-CAW-042U1 | 50M1501510 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 토닥이 작동시 바람소리만 나고 진동이 됐다 안됐다함. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213192
이병밀 | AC2609230002 | RQ2609230005 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | MB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #911694 | 50M1502001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | Y |  | Y | [5 empty] | 예방점검 | 1: PASS(Panel 작동), 2: PASS(Occlusion), 3: PASS(air), 4: PASS(battery, 충전기능)5-가. 평균 주입 속도 : 1)100.73 (ml/h) 2)(ml/h) <정상범위 (93~107mL/H)>5-나. 주입량 1) : 5.01(ml) 2)(ml) <정상범위(4.65~5.35mL)>6. 비고 : battery 이전 최종 교체일 : (5년 이상시 교체)- occlusion : 9.24psi | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213193
안정수 | AC2609230003 | RQ2609230004 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | EMC | 성인응급실 | 비품 | O2 Flowmeter, wall type |  |  | 70A2093132 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | O2 새고 게이지 조절안됨. | 게이지 조립 불량 분해후 재조립점검결과 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213196
최승헌 | AC2609230004 | RQ2609220050 | 2026-09-23 |  |  | 15E | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007704819 | 50M1501337 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 배터리 충전이 안됩니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213197
최승헌 | AC2609230005 | RQ2609220049 | 2026-09-23 |  |  | 15W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, VITAL SIGN | 75CE-K | #100007724819 | 50M1501339 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213198
김상우 | AC2609230006 | RQ2609230006 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 10W |  | 비품 | 체온계 |  |  | 70A2095809 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 건전지를 교체해도 전원이 들어오지 않습니다 | 건전지 접촉부위 조정 후 수리 완료 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213199
김상우 | AC2609230007 | RQ2609230002 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 10W | 병상공용 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ AED, PACING | TEC-5631 | #17144 | 50O1100120 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | basic check 시 제세동 점검 및 심조율 점검 패들오류 | 패들 접촉불량, 이물질 제거 및 cleaning 후 basic check pass전체 function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213200
김상우 | AC2609230008 | RQ2609230007 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE410104974GA | 50M1500458 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213201
김상우 | AC2609230009 | RQ2609230008 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE408456892GA | 50M2500426 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y |  |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213202
김상우 | AC2609230010 | RQ2609230009 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE410316505GA | 50M2500441 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213203
김상우 | AC2609230011 | RQ2609230010 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE410084726GA | 50M2500442 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213204
김상우 | AC2609230012 | RQ2609230011 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE410084710GA | 50M2500443 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213205
김상우 | AC2609230013 | RQ2609230012 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 9WSU | 뇌졸중 집중치료실 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000I | SE410326586GA | 50M2500444 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체 | 모니터 브라켓 테프론 type 파손 예방 교체(이병밀 차장 동행)전체 Function test 이상 무 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213206
안정수 | AC2609230014 | RQ2609230013 | 2026-09-23 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | VENTILATOR | NPB-840 | #3510084422 | 50M1500413 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | EST 필요합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213207
김성훈 | AC2609230015 | RQ2609220045 | 2026-09-23 |  |  | OR | 3번방 | 기구 | Olympus Resecto | A22026A |  | A22026A |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | inner sheath를 조립하면 너무 헐거워 잘 빠집니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213208
김성훈 | AC2609230016 | RQ2609230017 | 2026-09-23 |  |  | RD | 인터벤션센터 | 장비 | DEFIBRILLATOR, BIPHASIC W/ PACING | M-SERIES | T17D137870 | 50O1100063 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 시간이 2분 늦게 확인 됩니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213209
안영재 | AC2609230017 | RQ2609230014 | 2026-09-23 |  |  | IIA | 병상공용 (21-긴급병상-048) | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #717285 | 50M1501642 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 2119 알람 지속적임 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213210
안정수 | AC2609230018 | RQ2609230021 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | EMC | 소아응급병상공용 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 7 | SSK22450001WA | 50A1100188 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | PM | 외관 및 기능 점검결과 정상LL,V3 BANANA CONNECTOR 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213211
안정수 | AC2609230019 | RQ2609230022 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | EMC | 소생실 | 장비 | CPR MACHINE, AUTOMATIC | LUCAS 2 | 3017K396 | 50O1100051 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y | [5 empty] | PM | 외관 및 기능,충전상태 점검결과 정상 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213212
안정수 | AC2609230020 | RQ2609230023 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | EMC | 중증응급구역 | 장비 | E.C.G. ANALYZER, WIFI, BARCODE | MAC 7 | SSK23290049WA | 50A1100191 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | PM | 외관 및 기능 점검 결과 정상LA,V5 BANANA CONNECTOR 교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213213
김상우 | AC2609230021 | RQ2609230024 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | 10W | 병상공용 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ WIFI | M30 | #435181800074 | 50M1501065 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  |  |  | 예방점검 의뢰. 모니터 윗부분 뚜껑도 수리 가능하면 부탁 드립니다 | alarm cover 분실, 보유분 교체 수리 완료 - 예방점검지침서에 의거 장비 점검 실시1. Panel function test : pass2. Alarm 작동점검 : pass3. Heart rate 점검 : pass4. 누설전류 점검 : pass5. 접지저항 점검 : pass6. Battery 구동시 작동 점검 : n/a System Test Normal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213214
이병밀 | AC2609230022 | RQ2609230019 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | MA |  | 비품 | suction regulator | Vacuum regulator |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1. wall vacuum 연결부위 부속품 빠짐. 2. OFF 안됨. | suction regulator vacuum adaptor, case 균열로 수리불가 폐품판정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213216
변원봉 | AC2609230023 | RQ2609220051 | 2026-09-23 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | VENTILATOR | NPB-840 | #3512142686 | 50M1500618 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 예방점검 부탁드립니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213217
변원봉 | AC2609230024 | RQ2609230028 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | CP | 약물분석실 | 장비 | REFRIGERATOR, LAB | REL-2304D | T24U-142606-UU | 50N2550319 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 뒷편 물고임 | 배수 트레이 청소, 동관파이프 발열 확인 및 드레인 호스 점검 양호(추이관찰) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213218
이병밀 | AC2609230025 | RQ2609230029 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | MA | MA01 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000M | SBH06292556GA | 50M1500357 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | MONITOR, PATIENT arm 플라스틱 균열 발생. | MONITOR, PATIENT arm 플라스틱 균열로 보유부속활용 교체수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213219
이병밀 | AC2609230026 | RQ2609230030 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | MB | MB02 | 장비 | MONITOR, PATIENT | SOLAR-8000M | SBH06232396GA | 50M1500374 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | MONITOR, PATIENT arm 플라스틱 균열 | MONITOR, PATIENT arm 플라스틱 균열로 보유부속활용 교체수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213220
이병밀 | AC2609230027 | RQ2609230026 | 2026-09-23 |  |  | AN | 수술실 1 | 장비 | MONITOR, PATIENT, W/ NMT | CARESCAPE B650 | SQC18400084HA | 50M1501123 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 마취기와 중계기 연결상태가 불안정합니다. 모니터에 연동이 되다/안되다 합니다.수술 중 다른 케이블로 바꿨을 때 연동되었으나 다시 안되어 점검 필요합니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213221
김성훈 | AC2609230028 | RQ2609230020 | 2026-09-23 |  |  | OR | OS hand extra D | 기구 | Scissor, Iris Curved | 36-5001 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날이 무뎌짐 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213223
이병밀 | AC2609230029 | RQ2609230027 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | MA |  | 비품 | 소아용 ambu bag |  |  |  |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Ambu bag 밑에 부분(스티커 부착부위) 플라스틱 깨짐 | 소아용 ambu bag 플라스틱 균열로 수리불가 폐품판정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213224
김성훈 | AC2609230030 | RQ2609230015 | 2026-09-23 |  |  | OR | 17번방 | 장비 | ENDOWRIST SP CAMERA & TELESCOPE, 0도, 8MM | #430600 | #11113825 | 50R2100206 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 장비에 꽂았을 때 인식되지 않습니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 213226
이병밀 | AC2409060009 | RQ2409060001 | 2024-09-06 |  |  | AN | 수술방 12 | 장비 | MONITOR, NMT | TWITCH VIEW | M19030407 | 50P1100070 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | 본체와 손잡이 부분이 분리되어 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 본체와 손잡이 부분이 분리됨. | 본체와 손잡이 부분이 분리되어 반출수리(demo s/n: D20122806)26.02.19 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 187621
안정수 | AC2508250021 | RQ2508250001 | 2025-08-25 |  |  | EMC | 소아전문응급의료센터 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | IS3-L | EA019B184/CA119B185 | 50O9100001 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전안됨 | 본체 소켓 접촉불량 영인헬스케어 외주수리(ue scope으로 demo사용중) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 198946
김성훈 | AC2601140021 | RQ2601140008 | 2026-01-14 |  |  | OR | 21번방 | 장비 | CO2 INSUFFLATOR & IRRIGATOR FOR ROBOT SURGERY | ENDOFLATOR 40 | RS1582/RR592 | 50E1100027 |  | N | N | N | N | 해외수리견적과다하여 업체 보유장비로 교체수리예정 | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 장비 시작시 에러 메세지 발생하면서 다음단계로 진행안됨. | error 323서비스 모드 비번 753179-캘리브레이션 활성화 안됨 업체점검 요청부서에는 DEMO 장비 지급 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 203906
이병밀 | AC2604270022 | RQ2604270016 | 2026-04-27 |  |  | AN | 수술실 16 | 장비 | MONITOR, E.E.G., BIS | BIS VISTA | VT12576 | 50P9100007 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | Monitor 전원 부근 파손 및 전원 안들어옴. | 본체 전원버튼 찢어져서 반출수리(demo 장비 설치) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 207525
이병밀 | AC2605210008 | RQ2605200026 | 2026-05-21 |  |  | AN | 수술실 15 | 장비 | MONITOR, E.E.G., BIS | BIS VISTA | VT12571 | 50P9100014 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | 터치 불량으로 반출수리. demo 장비 지급 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 터지가 안됨. | 터치 불량으로 반출수리. demo 장비 지급 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 208275
안정수 | AC2605260001 | RQ2605240007 | 2026-05-26 |  |  | IIB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC (국고지원) | INFUSOMAT SPACE P | #1020688 | 50M1502189 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | infusion pump 하우징 연결부위 파손 | 클램프, CASE 후면 파손으로 WARRANTY 요청 (약 2달~3달 소요) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 208344
김성훈 | AC2605220041 | RQ2605220040 | 2026-05-22 |  |  | OR | 9번 방 | 장비 | PNEUMATIC, MIDAS LEGEND ACC. SET, NS | NONE | D1458-01 외 | 50R2100023 |  | Y | N | N | N |  | 외주 | 유상 |  |  |  |  | Y |  | A 별도의시설 및 장비가 필요 |  | af02 bur가 들어갈때 걸리는 느낌이안남 | af02 수리접수 P30612371 | 0 | 1 | ㄱ 대리점 수리 | 1 정품 | B 정식대리점 |  | MIDAS attachment 수리 | 1 | 836000 | 208395
김성훈 | AC2605260070 | RQ2605260041 | 2026-05-26 |  |  | OR | 9번 방 | 장비 | PNEUMATIC, MIDAS LEGEND ACC. SET, NS | NONE | D1458-01 외 | 50R2100023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 베어링이 나감 | AS07 P31348989 - 업체에서는 로너(DEMO) 제품이라고 하여 확인중 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 208417
안정수 | AC2606010016 | RQ2606010004 | 2026-06-01 |  |  | EMC | 소생실 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | IS3-L | EA019C069 | 50O1100033 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전코드 연결 시 충전 안됨 | 점검결과 본체 충전단자 문제로 외주수리demo입고예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 208576
이병밀 | AC2606100008 | RQ2606100010 | 2026-06-10 |  |  | AN | 수술실 9 | 장비 | WARMER, BLOOD & FLUID | HL-90 | S101B07057 | 50P9300002 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | 작동불량으로 업체 반출점검 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 멀티탭에 연결 시 같이 연결된 다른 장비 전원이 들어오지 않음새로운 기계로 똑같이 연결시에는 다른 장비 전원 들어옴. 전기팀에서 전압이상으로 수리의뢰 요청함. | 작동불량으로 업체 반출점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 208936
이병밀 | AC2606120031 | RQ2606120017 | 2026-06-12 |  |  | AN | 수술실 1 | 장비 | MONITOR, NMT | TWITCH VIEW | M19030410 | 50P1100068 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | MONITOR, NMT 반출점검 | 외주 | 무상 | [8 empty] | sensor 인식이 안됨. | MONITOR, NMT 반출점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 209010
변원봉 | AC2606230042 | RQ2606230035 | 2026-06-23 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #288889 | 50M1500964 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전 안됨 | 파워 어댑터 불량, 업체수리 요청(비브라운 최요한) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 209345
이병밀 | AC2607030002 | RQ2607030001 | 2026-07-03 |  |  | MA | 병상공용 (20-지출비용-1001) | 장비 | VENTILATOR, HOME | TRILOGY 200 | TV219120901 | 50M1501514 | 영인헬스케어 | N | N | N | Y | DEMO 설치. 반출수리. | 외주 | 무상 | [6 empty] | L 무상보증 |  | Home ventilator humidi body 고장-> 빨간불 들어오면서 작동안됨. | MR810 humidi 빨간 에러표시등 발생하여 DEMO 설치. 반출수리.->MR810 humidi main pcb 교체수리예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 209817
변원봉 | AC2607060032 | RQ2607040003 | 2026-07-06 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SF17150880 | 50M1501040 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 하얀색 화면 뜨면서 에러남. 다시 껐다 켜도 에러. | 업체수리 요청, 외주반출 수리중(노아메드 김대정) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 209907
이병밀 | AC2607130007 | RQ2607130005 | 2026-07-13 |  |  | MA | 간호스테이션 | 장비 | PUPILOMETER SYSTEM | NPI-200 | 2N193403 | 50M1501851 | 티씨피 | N | N | N | N | 업체 반출점검 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 1) attach smartguard 표시 뜨며 화면 전화 안 됨.2) 예방점검 스티커 교환 필요 | attach smartguard 표시로 업체 반출점검 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210141
김성훈 | AC2607130032 | RQ2607130017 | 2026-07-13 |  |  | OR | OS수술방 | 장비 | PNEUMATIC, DRILL & REAMER, OS | PRO6150 | LAA03182/LAA09206 | 50R1100033 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 본체에 N2 line을 연결하면 새는소리와 함께 작동이 되지 않습니다. 수리 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210166
이병밀 | AC2607200062 | RQ2607200025 | 2026-07-20 |  |  | AN | 수술실 3 | 장비 | MONITOR, E.E.G., BIS, ROOT | ROOT WITH RADICAL 7 | #2000040156/1000333759 | 50P9100030 | 에이치비메디칼 | N | N | N | N | 장비 설치후 반출점검 | 외주 | 무상 | [8 empty] | DSA 비대칭으로 보임 | ROOT 본체 불량으로 DEMO 장비 설치후 반출점검(S/N: 2000184642) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210446
김성훈 | AC2607220017 | RQ2607210018 | 2026-07-22 |  |  | OR | 10Rm-OHS set | 기구 | Tonsil |  |  | G-6242 |  | N | N | Y | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | Clamp 결합 부분이 덜렁 거림 | body 결합부 마모. 수리불가하여 폐기 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210500
김성훈 | AC2607310020 | RQ2607310007 | 2026-07-31 |  |  | OR | 5번방 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, 4K, ICG | IMAGE1 S 4U RUBINA | VL916396-P | 50E1100045 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | cable 피복 손상 | 동영상저장장치 모니터 전원케이블 손상됨(외부충격) - 사용할수 있도록 cable 연결 수리추후 교체예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210875
김성훈 | AC2608030042 | RQ2608030014 | 2026-08-03 |  |  | OR | GS) L. Pediatric A set | 기구 | Endo N/H 3mm |  | 26167FNS |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 잡히지 않음. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 210905
김성훈 | AC2608060018 | RQ2608060022 | 2026-08-06 |  |  | OR | OS수술방 | 장비 | PNEUMATIC, DRILL & REAMER, OS | PRO6150 | LAA04318 | 50R1100070 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | HT chuck -LAA02900작동시 소리 이상하고 느리게 돌아감 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211127
안정수 | AC2608070063 | RQ2608070046 | 2026-08-07 |  |  | HP | 내시경실 | 장비 | COLONOSCOPE, ELECTRONIC | CF-H290L | #2941088 | 50A1200133 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  | Y |  | Y |  | L 무상보증 |  | 화면에 noise 증상 있음 | 올림푸스 외주수리수리완료 서비스래포트 첨부 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211205
변원봉 | AC2608070059 | RQ2608070053 | 2026-08-07 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #288889 | 50M1500964 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전안됨 | 충전어댑터만 의뢰, 업체수리 요청(비브라운 최요한) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211201
최승헌 | AC2608110032 | RQ2608100037 | 2026-08-11 |  |  | 16E | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #617603 | 50M1501491 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 인퓨전 기계와 폴대클램프 고정이 헐거워 기계가 앞으로 빠짐. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211320
김성훈 | AC2608120030 | RQ2608120010 | 2026-08-12 |  |  | OR | 1번방 | 장비 | MONITOR, NERVE | NIM-RESPONSE 3.0 | 2NR3-4207 | 50E1100029 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 처음 시작 시 셋업에서 오류가 나고 넘어가지 않아 수리의뢰합니다 | 업체 수술참관예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211378
김성훈 | AC2608130022 | RQ2608130019 | 2026-08-13 |  |  | OR | 멸균실 2 | 장비 | INCUBATOR, BIOLOGICAL INDICATOR, STERRAD | VELOCITY | #4320062810 | 50M2100148 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 1248 port 인식불량 | demo 장비 지급 추후 신품교체 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211407
최승헌 | AC2608190013 | RQ2608130034 | 2026-08-19 |  |  | OG | 초음파실2 | 장비 | TABLE, EXAMINING, OB/GY | JW-G2000 | G2K1805161 | 50I1100026 |  | N | N | N | N | jw 제작 지연 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 고령의 환자 초음파 검사 중 소변으로 인해 시트가 오염됨. 소독티슈 등으로 닦아도 냄새가 없어지지 않음 ( 염증으로 인해 소변에 고름이 섞여 있어 냄새가 심함 - 다른 환자 검사에 어려움이 있을 정도임 ) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211572
김성훈 | AC2608140015 | RQ2608140012 | 2026-08-14 |  |  | OR | 9번 방 | 장비 | PNEUMATIC, MIDAS LEGEND ACC. SET, NS | NONE | D1458-01 외 | 50R2100023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 베어링이 나감. Burr 끼워지지 않음 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211431
이병밀 | AC2608140065 | RQ2608140063 | 2026-08-14 |  |  | MB | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SF19460940 | 50M1501517 | 노아메드 | N | N | N | N | calibration fail 발생하여 반출수리 | 외주 | 무상 |  |  | Y |  |  |  | L 무상보증 |  | PM | calibration fail 발생하여 반출수리중 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211481
이병밀 | AC2608190007 | RQ2608180039 | 2026-08-19 |  |  | AN | 수술실 13 | 장비 | WARMING UNIT, PATIENT | CCALIMA22 | #230604322 | 50M9500025 | 진메디맥스 | N | N | N | N | hose 찢어져서 업체 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | warming unit 바람나오는 플라스틱 부분 찢어짐(기존 6번방으로 수리 나갔던 장비입니다) | hose 찢어져서 업체 반출수리(전원케이블은 부서보유중) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211559
최승헌 | AC2608240004 | RQ2608190024 | 2026-08-24 |  |  | PHOI | 접수 | 장비 | BLOOD PRESSURE MONITOR, AUTO | TM-2655P | N0809827 | 50M1400539 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 혈압이 안 재져요 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211748
김상우 | AC2608200065 | RQ2608200064 | 2026-08-20 |  |  | EY | 검사실 7번 | 장비 | CAMERA, ANTERIOR (SCHEIMPFLUG & TOPOGRAPHY) | PENTACAM HR | #70900-0434-7150 | 50F1300059 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | Zero position error | 7/2 Zero position error 장비 처음 가동시 최초 발생, 이후 발생하지 않음7/8 대리점 평생동반자우리 방문하여 Calibration 실시7/13 Zero position error 재증상 발생, 장비 처음 가동시 최초 발생, 이후 발생하지 않음7/15 평생동반자우리 Rotating Ring 및 board 관련 마모로 인한 유격 발생으로 해당 에러 추정, 마모 부위 보강 작업 후 재 calibration 실시7/20 Zero position error 재증상 발생, 이전과 다르게 간헐적으로 빈번하게 증상 발생(증상이 점점 심해짐)7/31 평생동반자우리 Rotating Ring 및 board 관련 접촉 부위 추가 보강 후 재 calibration 실시, 이후 재증상 발생시 제조사 해외수리 의뢰 안내 받음8/19 Zero position error 재증상 발생, 이전과 동일하게 간헐적으로 빈번하게 증상 발생8/20 타병원 사례 해당증상 추정 견적서 요청 및 대체장비 준비 요청8/26 대리점 평생동반자우리 대체장비 설치 본원 장비 반출 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211664
김성훈 | AC2608210012 | RQ2608210002 | 2026-08-21 |  |  | OR | OG) Extra | 비품 | slic cup | 077.0078 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | valve가 달려있는 부분을 풀어지지 않아 수리의뢰합니다.밸브와 본체 분리 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211686
이병밀 | AC2608210007 | RQ2608210005 | 2026-08-21 |  |  | MB |  | 비품 | Nebulizer |  |  | 70A2096021 | 메디엘 | N | N | N | N | 메디엘 방문지연 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 분무안됨. | 분무 약해서 업체 반출점검예정(무상보증기간) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211681
김성훈 | AC2608240023 | RQ2608210026 | 2026-08-24 |  |  | OR | OS장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, ARTHROSCOPE, 4K | TRINITY 4K | F3638A 외 | 50E1400038 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | light source 수술중 light가 갑자기 off되면서 그후로 light on 되지않아 수리의뢰합니다. | 업체점검요청 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211778
김성훈 | AC2608210067 | RQ2608210030 | 2026-08-21 |  |  | OR | 3번방 | 비품 | Ultrasonography probe guide | UA1328 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | Needle Guide 가 휘었습니다. 똑바로 펴주세요 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211741
이병밀 | AC2608210060 | RQ2608240004 | 2026-08-21 |  |  | MA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, SYRINGE | PERFUSOR SPACE P | #410754 | 50M1500890 | 비브라운 | N | N | N | N | 업체 부품공급 지연 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 충전 포트 빠짐. | 충전단자 분리됨.->본체 충전단자 교체수리예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211734
김성훈 | AC2608240015 | RQ2608240016 | 2026-08-24 |  |  | OR | 9번 방 | 장비 | PNEUMATIC, MIDAS LEGEND ACC. SET, NS | NONE | D1458-01 외 | 50R2100023 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 베어링이 나간것같습니다. 어태치와 버 연결시 공간이 남아있는 상태로 잠기는 경우가 생깁니다. (SN: P31258674) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211770
김성훈 | AC2608240013 | RQ2608240017 | 2026-08-24 |  |  | OR | NS) LAMA C SET | 기구 | metzenbaum | 36-5016 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날이 무뎌져 조직이 잘 잘리지 않음. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211768
김성훈 | AC2608240012 | RQ2608240018 | 2026-08-24 |  |  | OR | NS) C/R C SET | 기구 | metzenbaum | 36-5016 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날이 무뎌져 조직이 잘 잘리지 않음. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211767
이병밀 | AC2608210081 | RQ2608240020 | 2026-08-21 |  |  | MB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261943 | 50M1501007 |  | N | N | N | N | 부품공급 지연 | 자체 | 무상 | [8 empty] | Adaptor 충전되지 않아 수리 의뢰 드립니다 | adaptor 충전단자 균열로 교체수리예정 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211763
이병밀 | AC2608240017 | RQ2608240035 | 2026-08-24 |  |  | AN | 수술실 6 | 장비 | WARMING UNIT, PATIENT | WARMTOUCH 6000 | SP17091142 | 50M9500031 | 진메디맥스 | N | N | N | N | 업체 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 전원이 안켜짐 | 전원 켜지지 않아 업체 반출수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211772
김성훈 | AC2608250010 | RQ2608240036 | 2026-08-25 |  |  | OR | punch set | 기구 | punch 2mm | 80-1340 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 조직이 잘리지않음 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211795
김성훈 | AC2608250009 | RQ2608240037 | 2026-08-25 |  |  | OR | CAIF B | 기구 | punch 1mm | 80-1344 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 조직이 잘리지않음 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211794
최승헌 | AC2608310068 | RQ2608240038 | 2026-08-31 |  |  | OS | 치료실2 | 장비 | EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY | DUOLITH SD1 BT ULTRA | TT.5213 | 50E1400041 |  | N | N | N | N | 대리점 반출 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 전원 연결 후 작동 시작 전, 에러가 뜨며 물 순환이 되지 않음(작동 불가) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212029
김성훈 | AC2608250011 | RQ2608250002 | 2026-08-25 |  |  | OR | OS MAJOR C SET | 기구 | Forceps, Kocher-Ochsner, Str., BH646R | SDC1889 |  | BH644R |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | tip이 휘어져서 물리지 않습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211796
변원봉 | AC2608250029 | RQ2608250022 | 2026-08-25 |  |  | SB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253265 | 50M1500825 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전부위 파손되어 수리 부탁드립니다 | 업체수리 요청(비브라운 최요한) 8/26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211814
최승헌 | AC2608260008 | RQ2608250036 | 2026-08-26 |  |  | 12E | 병상공용 | 장비 | THERAPY SYSTEM, V.A.C. | INFO V.A.C. | VGFR 01883 | 50E1800015 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 인포박 고정 하는 쇠막대기 부분이 부러졌습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211830
변원봉 | AC2608260002 | RQ2608250038 | 2026-08-26 |  |  | 18A | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #910248 | 50M1501965 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전기 충전안됨, . | 업체수리 요청(비브라운 최요한) 8/26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211824
김성훈 | AC2608270017 | RQ2608260033 | 2026-08-27 |  |  | OR | 수술실 7번방 Laparocope장 | 기구 | endo needle holder | endo needle holder |  | PL414R |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 핸들이 뻑뻑해서 락킹 후 잘 풀리지 않음 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211898
이병밀 | AC2608270009 | RQ2608270006 | 2026-08-27 |  |  | MA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #261901 | 50M1501002 | 비브라운 | N | N | N | N | 본체 충전 port 분리되어 반출수리 | 외주 | 무상 | [8 empty] | 충전 port 부위 빠져나옴 | 본체 충전 port 분리되어 반출수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211888
안정수 | AC2608280010 | RQ2608280003 | 2026-08-28 |  |  | EMC | 소생실 | 장비 | LARYNGOSCOPE, VIDEO, DISPOSABLE BLADE | TD-C K4 | UEA058E9/1900444 | 50O1100124 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 본체의 유격이 벌어짐. 충전안됨 | DEMO지급 후 외주수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211931
김성훈 | AC2608280005 | RQ2608280010 | 2026-08-28 |  |  | OR | 수술실 공용 | 장비 | PNEUMATIC, N2 LINE SET (OR 전체) | NONE | #081202 외 | 50R2100039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | air 샘 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211926
최승헌 | AC2608310008 | RQ2608300004 | 2026-08-31 |  |  | 12W | 병상공용 | 장비 | SCD EXPRESS SYSTEM, LABTAK | LBTK-M-I 5005 | #55-1710090157 | 50M9200086 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 충전 안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 211969
최승헌 | AC2609030095 | RQ2608310050 | 2026-09-03 |  |  | NS |  | 장비 | MICROSCOPE, OPERATING | OPMI CS-NC | #279210 | 50E1600130 |  | N | N | N | N | 교수님께서 추석 주 에 수리 부탁하심 | 자체 | 무상 | [8 empty] | FOTO 버튼을 눌러도 사진 촬영이 안 됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212340
안영재 | AC2608310093 | RQ2608310072 | 2026-08-31 |  |  | IIA | 병상공용 | 장비 | MONITOR, CAPNOGRAPH, SpO2, PORTABLE | CAPNOSTREAM 35 | SB21370021 | 50M1501795 |  | N | N | N | N | 외주 점검 요청 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 20-30 mmHg 높게 측정됨. | 가스 농도 이상으로 보정 실패 메시지 발생노아메드에 기기 문제인지 점검 요청 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212054
변원봉 | AC2608310094 | RQ2608310073 | 2026-08-31 |  |  | CCU | 병상공용 | 장비 | CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY MACHINE | PRISMAFLEX | PA9832 | 50A1500039 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 저울알람 영점조정 후 사용중 저울알람 재발생 | 6월 이후 사용중 저울알람 빈번으로 업체소견 및 폐품판정 검토중 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212055
최승헌 | AC2609010005 | RQ2609010003 | 2026-09-01 |  |  | 16W | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | OPTIMA VS | #22383588 | 50M1500598 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 삐소리가 안멈춥니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212061
안영재 | AC2609010015 | RQ2609010008 | 2026-09-01 |  |  | IIA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #836054 | 50M1501811 |  | N | N | N | N | 파트 오더 | 자체 | 무상 | [8 empty] | 결착부위 파손됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212071
김성훈 | AC2609020013 | RQ2609010026 | 2026-09-02 |  |  | OR | VALVE EXTRA SET | 기구 | Retractor, atrial | 50-8007 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 핸들과 연결이 분리됨. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212120
김성훈 | AC2609030013 | RQ2609020117 | 2026-09-03 |  |  | OR | GS)7번방 Laparoscopy cart | 기구 | endo hemo lok ML holder |  |  | 544965 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 부속품이 분리되어 사용할 수 없습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212258
김성훈 | AC2609030090 | RQ2609030010 | 2026-09-03 |  |  | RD | 음압병동(병동용),(20-감염병전담병원-01) | 장비 | X-RAY UNIT, DIGITAL, MOBILE | GM 85 | 55YKM3IN300005J | 50L1100100 |  | N | N | N | N |  | 외주 | 무상 |  |  |  |  | Y |  |  |  | 디텍터 삽입할때 잡아주는 뎀퍼 에러 | 뎀퍼 파손되어 없어짐 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212335
김성훈 | AC2609030097 | RQ2609030037 | 2026-09-03 |  |  | OR | ENT 장비보관실 | 장비 | ELECTRIC, DRILL SET, AESCULAP | ELAN 4 | #3035 | 50G1200019 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | cvd attach 사용중 쇠가 갈리는 소리가 남. | L4 hand piece(s/n 1338)수리접수 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212342
김성훈 | AC2609040001 | RQ2609030087 | 2026-09-04 |  |  | OR | GS 장비보관실 | 장비 | ENDOSCOPIC SYSTEM, LAPAROSCOPE, HD | IM 4000 외 | #13365 외 | 50E1100019 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | Lamp 수명 : 0 | 아이비메디칼 교체요청소모품 등록품목 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212377
김성훈 | AC2609040024 | RQ2609030116 | 2026-09-04 |  |  | EB | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #284331 | 50M1500603 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | "" line not properly inserted "" 알람 뜨면서 수액 line 인식 안됨안에 닦아봐도 안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212403
김성훈 | AC2609040018 | RQ2609040013 | 2026-09-04 |  |  | OR | GS) LC cart | 기구 | Gems clip holder |  | 0301-04LE |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | Clip이 잘물리지 않음. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212397
안영재 | AC2609040020 | RQ2609040019 | 2026-09-04 |  |  | IIA | 병상공용 (21-긴급병상-018) | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #714749 | 50M1501612 |  | N | N | N | N | 파트 오더 | 자체 | 무상 | [8 empty] | Adaptor 파손됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212399
김상우 | AC2608250040 | RQ2608250042 | 2026-08-25 |  |  | PH | 병동약국 | 장비 | REFRIGERATOR, PHARMACY #3 | CBR-1000S | GS13120904-423 | 50N2550412 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 하부 증발 heater 응축수 범람 | 하부 증발 heater 교체 이후 8/25 최초 물 범람후면 트랩 특이사항 없음, 하부 증발 heater 특이사항 없음하부 증발 heater 응축수 일부 제거 후 모니터링9/4 하부 증발 heater 응축수 재범람 하부 증발 heater 응축수 완전 제거 후 모니터링 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212407
김상우 | AC2609070004 | RQ2609060006 | 2026-09-07 |  |  | 10E | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #773233 | 50M1501742 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | drive blocked 라고 알림뜨며 작동안함. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212411
이병밀 | AC2609070010 | RQ2609070011 | 2026-09-07 |  |  | AN | 수술실 5 | 장비 | MONITOR, E.E.G., BIS | BIS VISTA | VT14059 | 50P9100013 | 영인헬스케어 | N | N | N | N | 업체 반출수리(demo 지급) | 외주 | 무상 | [8 empty] | Hardware Timer Error 뜨고 continue 눌러도 초기화면에서 넘어가지 않음. | main board 고장으로 업체 반출수리(demo 지급) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212417
김성훈 | AC2609070031 | RQ2609070015 | 2026-09-07 |  |  | OR | UR)Minor D set | 기구 | Webster Needle holder | Bausch+Lomb N5712 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 실이 잡히지 않습니다 수리의뢰 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212438
안정수 | AC2609070052 | RQ2609070028 | 2026-09-07 |  |  | EA | 병상공용 | 장비 | INFUSION PUMP, VOLUMETRIC | INFUSOMAT SPACE P | #253203 | 50M1500739 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 좌, 우 버튼 눌리지 않습니다 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212460
안정수 | AC2609080028 | RQ2609080017 | 2026-09-08 |  |  | HP | 내시경실 | 장비 | GASTROSCOPE, ELECTRONIC | GIF-H290 | #2258830 | 50A1200149 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 내시경스콥 관절부위가 많이 꺾이고 주름져있음 | 올림푸스 외주수리 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212494
김성훈 | AC2609090004 | RQ2609080025 | 2026-09-09 |  |  | OR | 3번방) Laparoscopy A set | 기구 | Endo scissor | K-storz 34310MS |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 조직을 자를 때 칼날의 앞쪽을 이용해서는 잘리지 않지만, 깊숙히 넣어 잘를 때는 잘립니다. 수리의뢰 부탁드립니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212514
김성훈 | AC2609090020 | RQ2609090010 | 2026-09-09 |  |  | OR | OS수술방 | 장비 | PNEUMATIC, DRILL & REAMER, OS | PRO6150 | LAA04317 | 50R1100069 |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | LAA01762 작동안됨 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212530
김성훈 | AC2609090016 | RQ2609090012 | 2026-09-09 |  |  | OR | 6번방 extra장 | 기구 | scissor, mayo curved | 54-4095 |  |  |  | N | N | N | N |  | 자체 | 무상 | [8 empty] | 날이 무뎌 잘리지 않습니다. |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 212526